[image: image1.emf]
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“ТЕМІО”

[image: image10.png]I [NpucTpin

\ﬂ NPUMYCOBOTO
npo6osigbipHa 3abopy npob N,

A3BiHonopibHa

M

BUMiptoBanbHa

YTpumyBad
\M o
M BUMiptoBanbHa
THYYKUN
| Monosxysau
TENecKoni4HNM
B Kabenb
['onoska
+ BUMIpIoBanbHa
Bapia==3
6| 0250
MPOMAH %06.
BAPTA 5-04
©
@IIZGExdbibIIBTAGb
liranra,
MeTanesa
BAPTA 5-04
3 THYYKUM yTpUMyBavem sneconim
b ML 3 Teneckoni4YyHnm
noaoBXyBavem
(Tnn 3)

" Kaens

BAPTA 5-04
3i cTaHAapTHUM 30HAOOM
(TUM 2)




Т Е Ч О Ш У К А Ч  – Г А З О С И Г Н А Л І З А Т О Р 
В А Р Т А   5 - 04

НАСТАНОВА З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ИТЕМ.411711.001-03 РЭ

м. Київ

ЗМІСТ

	
	Стор.

	ВСТУП ……………………………………………………………………………………….
	3

	1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ …………………………………….
	3

	2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ………………………………..…...............................
	4

	3. ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД ………………………………………………………………….
	6

	4. БУДОВА І  ПРИНЦИП РОБОТИ ЧОШУКАЧА.............................................................
	7

	5 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБУХОЗАХИСТУ …………………………………………………
	7

	6 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ……………………………………………
	8

	7 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДЕРЖАВНА ПОВІРКА……..…………...........
	12

	8. РЕГУЛЮВАННЯ …………………………..…………………………………………….
	16


	9. МАРКОВАННЯ.................................................................................................................
	17

	10 ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ …………………………….............................
	17

	11 ТЕЧОШУКАЧ. ЛЮДИНА. ЕКОЛОГІЯ ……………………………………………….
	17

	ДОДАТОК А  ХАРАКТЕРИСТИКИ ПГС
	18

	ДОДАТОК Б  СТРУКТУРА І РОЗМІРИ СЕНСОРА ТGS6812
	19

	
	




ВСТУП

Ця настанова з експлуатації (далі - настанова) призначена для вивчення принципу дії, будови та правил експлуатації течошукача-газосигналізатора  ВАРТА 5-04  (далі – течошукач). 

Настанова містить вказівки щодо забезпечення вибухозахисту течошукача. 

Перед введенням в експлуатацію течошукача необхідно ознайомитись з цією настановою.

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Течошукач є переносним приладом і призначений для виявлення наявності вуглеводнів (метану, бутану, пропану і гексану) в повітрі, вимірювання їх об’ємної частки з відображенням даних на екрані, видачі попереджувальної звукової адаптивної сигналізації (клацання) при перевищенні порогу чутливості течошукача та видачі тривожної звукової сигналізації при перевищенні встановленого порогового значення об’ємної частки контрольованого газу. 
1.2 Течошукач може бути застосований для контролю загазованості у виробничих і інших приміщеннях, а також для виявлення місця витоку газу з підземних і наземних газопроводів, їх конструктивних елементів та газовикористовуючого обладнання. 

[image: image6.jpg]Opranu ynpasJiiHHs

Harucnyru ta
YTpPHMYBAaTH 3 cek

Harucnyrn
Ta yTPUMYBATH

Bignycrurn
(IIp BUCBITIICH-
Hi HEOOX1IHOTO
pexumMy)

Harucuyru ta
BiIyCTHTH

Hartucuyru Ta
BiAyCTUTH
(TLIBKM TIPU BUMKHE-
HOMY IIiJICBI4yBaHHi)

Harucnyru Ta
BiyCTHTH
(TIJIBKY [IPH BUMKHE-
HOMY Ii/ICBI4yBaHHI)

HartucnyTtu Ta
BiycTHTH

AJT'OPUTM

BHOOPY pe:KUMiIB po0OTH Tedolykaya

O]

O

Inaukanist Ha Tad/10

1. BBiMKHeHHA

30

TeCT. CeK

3. BBiMKHeHHs
niacBivYyBaHHA eKpaHy

,0028

4. BBiMKHEHHA
Ta BUMKHEHHS dikcauii nokasiB Ha ekpaHi

,0028
cukc. %06. 10

MeTaH %06. &

Komenrapi

PexxuM TecTyBaHHS 3 aBTOKOPEKIII€I0
«0» Ta BioOpaxkeHHsIM Bepcii mporpa-
MHOT0 3a0€31eYeHHs

BceranosmioeTsest PEXKUM BI/IMipIOBaHHSI
TOro rasy, 1uio BI/IMipIOBaBCSI OCTaHHIM
Tepea BUKIIIOYCHHAM IpUIaay

BxitrogaeTsest micBidyBaHHS eKpaHy
(O ), «OOHYIAITHCS» JlaHi BUMIpIO-
BaHHS, TIPHJIAJ 3A1HCHIOE IEPEKITIO-
YEeHHSI PEXKUMIB

Yepes koxkHI 3 ceK Ha eKpaHi 3MIHIOIOTb-
cs Ha3BH pexuMiB. [Ipu mosBi HeoOXia-
HOTO PEXKUMY BifnycTuTH KHOIKY (3

- Te4OIIyKad nepeiine y oopanuii pesxxnm
BUMIpIOBAaHHS % 00. KOHTPOJIHOBAHOTO
rasy, Kopekuii «0» un OamaHcyBaHHS
CXEMH BHMIPIOBAHHSI.

IlincBiuyBanus
eKpaHy BBIMKHEHO
(rpuBae 10 )

®dikcanis nokasis
BBiMKHeHa (T1iacBIgy-
BaHH: TpuBae 10 ¢)

®dikcanis nokasis
BHUMKHeHa (IiCBidy-
BaHHs TpuBae 10 c)

Mpuaan
BUKJIIOYEHO



1.3 Течошукач відповідає вимогам  «Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки», затвердженого  постановою КМУ від 13 січня 2016 р. № 94, «Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах», затвердженого  постановою КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055, виготовляється в вибухозахищеному виконанні та має маркування 
          ІІ 2G Ex db ib IIB T4 Gb. 
Особливі умови застосування, указані в  п. 6.1.4 даної настанови.

1.4 Течошукач являється переносним приладом з цифровим пристроєм візуального відображення (далі по тексту – ПВВ) та виносним зондом, в який вмонтовано первинний перетворювач (сенсор).
Течошукач може комплектуватися однією з наступних модифікацій зондів: 

тип 1: з вимірювальною головкою на гнучкому (з ефектом пам’яті) металевому утримувачі;

тип 2: з вимірювальною головкою на металевій штанзі (стандартний зонд);

тип 3: з вимірювальною головкою на кабелі та телескопічним подовжувачем з утримувачем вимірювальної головки.

1.5  Умови  експлуатації течошукача: 
              - температура навколишнього повітря від мінус 20 до плюс 60оС;
              - відносна вологість навколишнього повітря до 90 % при  температурі 25оС; 
              - атмосферний тиск від 84,0 до 106,7 кПа (від 630 до  800 мм рт.ст.). 
1.6 Режими роботи течошукача:

 «САМОТЕСТУВАННЯ» - активується автоматично при включені течошукача;

«АВТОКОРИГУВАННЯ» - активується автоматично на останньому циклі режиму «Самотестування», чи примусово оператором при необхідності;

«ВИМІРЮВАННЯ (РОБОЧИЙ)» - активується автоматично після успішного завершення режиму «Самотестування». У цьому режимі оператор вручну має можливість змінити (вибрати) контрольований компонент чи активувати режим «Автокоригування» чи «Балансування» чи включити фіксацію «фикс» показів на ПВВ.

.
2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1 Контрольовані компоненти – вміст метану, пропану, бутану та гексану

2.2 Діапазони вимірювання наведені в таблиці 2.

Таблиця 2
	Діапазон вимірювання

	за метаном
	за пропаном
	за бутаном
	за гексаном

	від 0 до 2,5% 
 (0 – 50% НКПР)
	від 0 до 1% 
 (0 – 50% НКПР)
	від 0 до 0,9% 
 (0 – 50% НКПР)
	від 0 до 0,5% 
 (0 – 50% НКПР)


2.3 Номінальне значення порогу спрацювання тривожної звукової сигналізації по компоненту, що має найвищу чутливість (метан) – 1,0 % (20 % НКПР)

2.4.Границі допустимої основної похибки спрацювання сигналізації наведені в таблиці 3.

Таблиця 3

	Номінальні значення порогів спрацювання сигналізації, % об. (% НКГР)

	
	за метаном
	за пропаном
	за бутаном
	за гексаном

	
	1,0  (20)
	0,4 (20)
	0,36 (20)
	0,2 (20)

	Границі допустимої абсолютної похибки

	за основним компонентом
	за метаном
	за пропаном
	за бутаном
	за гексаном

	( 3 % НГКР
	( 0,15
	( 0,06
	( 0,054
	( 0,03

	за іншими компонентами
	за метаном
	за пропаном
	за бутаном
	за гексаном

	( 7 % НГКР
	( 0,35
	( 014
	( 0,126
	( 0,07

	Границі допустимої абсолютної похибки спрацювання тривожної сигналізації в умовах
 впливу граничних робочих температур і відносної вологості, % об.

	за основним компонентом
	за метаном
	за пропаном
	за бутаном
	за гексаном

	( 5 % НГКР
	( 0,25
	( 0,10
	( 0,09
	( 0,05

	за іншими компонентами
	за метаном
	за пропаном
	за бутаном
	за гексаном

	( 10 % НГКР
	( 0,5
	( 0,2
	( 0,18
	( 0,1


2.5 Номінальна функція перетворення для пропану становить: 
U(С3H8) = k(С3H8) * U(CH4),
де U(С3H8)  – номінальне значення порогу спрацювання або границі допустимої абсолютної похибки спрацювання тривожної сигналізації, або границі допустимої абсолютної похибки спрацювання тривожної сигналізації в умовах впливу граничних робочих температур для пропану, % (% НКПР);

U(CH4) – номінальне значення порогу спрацювання або границі допустимої абсолютної похибки спрацювання тривожної сигналізації, або границі допустимої абсолютної похибки спрацювання тривожної сигналізації в умовах впливу граничних робочих температур для метану, % (% НКПР) відповідно;

k(С3H8) – коефіцієнт перетворення, що становить 0,4.
Примітка – номінальна функція перетворення для інших компонентів (бутан, гексан) розраховується аналогічно. При цьому коефіцієнт перетворення становить: 0,36 – для бутану, 0,20 – для гексану.

2.6 Ціна розподілу шкали ПВВ – 0,0001% 

2.7 Споживана потужність— не більше 0,6 ВА.

2.8 Габаритні розміри  складових частин, мм, не більше: 
основного блоку —  205х94х40; 
зонд тип 1 – з гнучким утримувачем 430х Ø20;

зонд тип 2 – 780хØ20; довжина кабелю – 1700;

зонд тип 3 – 122хØ20; довжина кабелю – 2500; телескопічного подовжувача вимірювальної головки – від 800хØ23 до 1500хØ23.
2.9 Маса – не більше 0,76 кг.

2.10 Час виходу на робочий режим  — не більше 30 с.

2.11 Час спрацювання звукової сигналізації – не більше 15 с.

2.12 Живлення течошукачів – від акумуляторної батареї (далі – АКБ). Напруга живлення постійного струму від 3,15 до 4,35 В. 

Час роботи АКБ без підзарядки – 8 год.

2.13 Міжповірочний інтервал — не більше 12 місяців.

2.14 Рівень звукового тиску при видачі звукового сигналу аварійної сигналізації по осі звуковипромінювача  на  відстані 1 м - не менше 70 дБА.

2.15 Ступінь захисту оболонки  складових частин від зовнішніх впливів за ДСТУ EN:60529:
- корпусу течошукача — IР54;

- зонда течошукача     — IР40.

2.16 Течошукач видає наступні інформаційні повідомлення:

	НАП
	Попереджує про розряд АКБ. Необхідно здійснити підзарядку АКБ відповідно до п. 7.5.5 

	СЕН
	При зарядженій АКБ попереджує про коротке замикання в колі нагрівання сенсора. В цьому випадку необхідно передати течошукач в сервісну службу для виконання ремонту. Повідомлення також може з’являтися при неприпустимому рівні розряду АКБ. При цьому необхідно виконати підзарядку відповідно п. 7.5.5

	БАЛАНС

ХХХХ V
	Коли розбалансування схеми вимірювання більше ніж 400 мВ то при спробі перейти з режиму «Балансування» у режим «Вимірювання» концентрації газу (зявляється повідомлення «НЕВОЗМ ОПЕ») неможливо до усунення розбалансування.


2.17 Течошукач витримує вплив перевантаження контрольованим газом без обмеження часу.

Час відновлення працездатності після зняття перевантаження — не більше 10 хв.

2.18 Радіозавади, що створюються течошукачами, не перевищують рівні, встановлені ДСТУ EN 50270:2014 (EN 50270:2006, IDT).
2.29 Течошукач, поміщений в шкіряний чохол, не здатний до накопичення електростатичного заряду. 

 2.20 Течошукач  у транспортній тарі є стійким до впливу:
- температури навколишнього повітря від мінус 30   до плюс 60 оС;
- відносній вологості до 98 % при температурі 25 оС; 
- транспортної тряски з прискоренням 30 м/с2 і частотою від 80 до 120 ударів на хвилину.

2.21 Середнє напрацювання на відмову  — не  менше  30 000 год.

2.22 Повний  середній  строк  служби течошукача - не  менше  10 років (строк служби АКБ – не менше 2 000 год).

2.23 Середній час відновлення працездатності течошукача  технічним обслуговуванням або поточним  ремонтом— не більше 3 год без врахування часу на повірку.


3. ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД

[image: image7.jpg]amTEMyl






4. БУДОВА І ПРИНЦИП РОБОТИ ТЕЧОШУКАЧА

4.1 Принцип дії течошукача оснований на перетворенні об’ємної частки контрольованого газу в електричний сигнал за допомогою термокаталітичного вимірювального перетворювача (сенсора). Електронна схема здійснює порівняння величини сигналу від вимірювального перетворювача з заданими  значеннями і виробляє сигнали управління для відображення величини об’ємної частки горючих газів на ПВВ, видачі попереджувальної адаптивної звукової сигналізації, а також тривожної звукової сигналізації.

4.2
Течошукач виконаний в пластмасовому корпусі, ступінь захисту оболонки у відповідності до п. 2.16. У корпусі течошукача розміщені: електронна схема блоку управління, АКБ, цифровий ПВВ, звуковий сигнальний пристрій, органи управління– кнопки «I» (ввімкнути), «0» (вимкнути), «Р» (вибору режимів) та «☼» (підсвічування). Спосіб подачі контрольованого середовища до чутливого елемента – дифузійний.

4.3
Головка зонду виконана з металу. В головці зонду розміщений термокаталітичний чутливий елемент - сенсор TGS6810/12, вбудований в додаткову вибухонепроникну оболонку у складі електронної схеми, яка реагує на наявність горючих газів у повітрі контрольованої зони.

4.4
Виробник залишає за собою право на внесення змін в конструкцію і схемні рішення, які не погіршують технічні характеристики і не впливають на вибухозахищеність течошукача.

5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБУХОЗАХИСТУ

Вибухозахист течошукача забезпечується дотриманням вимог «Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах», затвердженого постановою КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055, ДСТУ EN 60079-0:2017, ДСТУ EN 60079-1:2017 і ДСТУ EN 60079-11:2016, які досягаються наступними заходами:

5.1 Вид вибухозахисту «d» забезпечується:

- розміщенням термокаталітичного сенсора TGS 6812 у додатковій вибухонепроникній оболонці за ДСТУ EN 60079-1:2017 (Додаток Б), яка витримує тиск вибуху і виключає його передачу в навколишнє вибухонебезпечне середовище. Вибухонепроникність оболонки забезпечується герметичними клейовими  з’єднаннями і застосуванням мембрани (фільтр BF17х3), виготовленої із спечених латунних шариків діаметром 100 мкм. Розмір максимальної пори не більше  5-8 мкм, пористість 20-28%;
- довжина герметичних з’єднань  не менше 3мм;
- міцність закріплення мембрани і герметичність заливки  перевіряється гідравлічними випробуваннями;

- вибухонепроникна облонка сенсора TGS6812 захищена від механічних ушкоджень металевою кришкою головки зонда з отворами, і вклеєним в неї захисної сітки. Головка зонда витримує випробування на удароміцність 4 Дж і призначена для застосування в умовах низької небезпеки механічних ушкоджень за ДСТУ EN 60079-0:2017;

- максимальна температура на зовнішній поверхні оболонки сенсора не перевищує допустиме значення за ДСТУ EN 60079-0:2017 для температурного класу електрообладнання Т4 (130оС).
5.2. Вид вибухозахисту «іскробезпечне електричне коло» забезпечується :

· включенням у вихідні мережі АКБ обмежувача струму, вибором елементів електронної схеми, а також виконанням конструкції течошукача згідно з вимогами ДСТУ EN 60079-0:2017, ДСТУ EN 60079-11: 2016.

· обмеження напруги і струму в іскробезпечних електричних колах течошукача забезпечується застосуванням акумуляторного джерела живлення і дублюючим обмежувачем струму, який складається з  резисторів, стабілітронів і діодів. Зазначені компоненти покриті шаром компаунду товщиною не менше 0.7 мм
· конструкція іскробезпечних елементів, печатний і навісний монтаж течошукача виконані згідно з вимогами ДСТУ EN 60079-11: 2016;
· струм спрацювання обмежувача струму встановлений  на рівні 500 мА;
· плати і місця пайки навісного монтажу течошукача покриті ізоляційним лаком;
· після монтажу течошукачі пломбуються.  


6.  РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
6.1 Забезпечення вибухозахисту під час експлуатації

6.1.1 Під час експлуатації течошукача необхідно керуватись вимогами гл. 4 НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електропристроїв. Електрообладнання спеціальних пристроїв». При ремонті керуватись вимогами РД16.407 «Електрообладнання вибухозахищене. Ремонт».

6.1.2 При експлуатації течошукача необхідно підтримувати його працездатний стан і виконувати всі заходи у  повній відповідності до розділу “Забезпечення вибухозахисту”.

6.1.3 До використання течошукача допускаються особи, що ознайомились з настановою з експлуатації та проінструктовані щодо правил проведення робіт у вибухонебезпечних зонах. Терміновість проведення робіт та інші чинники не являються підставою для порушень правил безпеки.

6.1.4 Особливі умови експлуатації: 
[image: image8.jpg]IHOOPMALIM IO BIJOBPAXKACTBCH HA IIBB

1. llopin IIBB mo 3o0nax BizoOpakeHHsi iHdopmanii:

IS EEEEEEEEEEERE 3oua 1
, O 0 O 0 3ona 2
MeTaH % 06. :O:
\ y 3ona 3
2. BinoOpaxenns ingopmanii 1mo 3oHax :
Ne Indopmaunin MoJkuBi
30HHM 110 BigoOpaxkaeTnbces 3HAYECHHSA
Bin 1- 15-tu
1 Pigenn 3apsany AKb i d-rorae Lo-mu

(15-6 I - 100% 3apsixy AKB)

Yac, 110 3aJMMBCA 10 3aKiHYEHHS
camoTecTyBaHHs (Y CeKyH/aXx)

KoHuenTpaniss komnonenra, mo
BUMipHO€ThCA (Y %0 00°€MHHUX)

IloTouHe 3HAYEHHS PO3pPeryal0BaHHSA
y pexxumi «bajancyBanas»

Bepcist nporpamHoro 3ade3ne4eHHst

CursaJ roroBHOCTI 10 3MiHH peKUMY

Bin30 10 0

Bixn ,0001 10 2,500 (meraH)
Bix ,0001 10 1,000 (mpomnan)
Bin ,0001 10 0,900 (Oyran)
Bix ,0001 10 0,500 (rexcan)
Bix ,0001 10 2,000 (Bomensn)

Bin ,0090 10 ,4000

no:v.1.03

Hsa [IBB «:oi», ninTBepaxenns gikcanii
NMOKA3aHb BUMIPIOBAHHS.

BUMipIOBaHHS

Hanmce, 1o nonepenxae npo po3psa HAN

aKyMYJISITOPHOI OaTapei

Hamnmuc, m10 curnasniszye npo Kkoporke CEH

3aMHKAHHA B KOJIi HAKAJIy CeHcopa

Ha3Ba o0paHoro pexxumy po00oTH 41 Ha3Ba TecCT. CekK

KOMIIOHEHTY 1110 BUMIPIOEThCS, OMMHHUIL AKOPP.
3 BUMipy, CHMBOJI BK/IIOYEHHS MiJCBiYyBaH- BEANAHC

meTaH % 00.
oyTaH % 00.
nponaH % o6.
rekcaH % o0.
BoAopoA % 00.
:0: , cdukc.




6.1.4.1 У вибухонебезпечних зонах течошукачі можуть використовуватись тільки у шкіряному чохлі.

6.1.4.2  Під час експлуатації течошукачів необхідно вживати додаткових заходів відповідно до вимог ГОСТ 12.4.124-83, з метою виключення небезпеки займання від електростатичних зарядів, які можуть накопичуватися  пластиковим кожухом кабелю виносного зонду або захисним пластмасовим покриттям зонду.

6.1.4.3 Течошукачі призначені для застосування в умовах низької небезпеки механічних ушкоджень зонду. При експлуатації течошукачів слід уникати ударів і падіння.

Експлуатація течошукачів з ушкодженням корпусу або зонду категорично забороня-ється.

6.1.4.4 Заряджати акумуляторні батареї  течошу-качів необхідно за межами вибухонебезпечної зони.
6.1.4.5 ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Ремонт не справ-ного течошукача виконується тільки представниками фірми-виробника або спеціалізова-ною організацією, що має відповідний сертифікат, у спе-ціально обладна-ному місці! 
6.2 ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ : 
 - експлуатація  течошукачів з ушкодженням корпусу або зонду;

[image: image9.png]


- зберігати течошукач в приміщеннях, де можливе виділення фтору, хлору, сірки, фосфору, арсену, розчинників та їх похідних, а також випробовувати прилад за допомогою запальничок;

-  занурювати зонд течошукача в рідину, встромляти в ґрунт.

6.3 УВАГА! При перервах в експлуатації 25 – 35 діб з метою повного використання ресурсу АКБ течошукача необхідно проводити контрольно-тренувальний цикл акумуляторної батареї (далі – КТЦ), операція 5 таблиця 2.
Якщо перерва в експлуатації складала 10-15 діб то перед застосуванням течошукача необхідно протримати його у ввімкнутому стані 20-30 хвилин.
6.4 Порядок роботи течошукача .
6.4.1 Ввімкнути течошукач натисканням та утриманням 2-3 сек кнопки «I» після появи інформації на ПВВ. Упевнитись у наявності короткочасного переривчастого звукового сигналу в момент включення течошукача. Відсутність інформації на ПВВ при включенні течошукача та короткочасного звукового сигналу може свідчити про неприпустимий для подальшої роботи рівень розряду АКБ. При цьому необхідно виконати підзарядку відповідно до п. 7.5.5.
6.4.2 Після ввімкнення течошукача протягом 30 с включається режим «Самотестування», виконується прогрівання сенсору і самотестування приладу, при цьому на ПВВ відображається час в секундах, що залишився до завершення режиму та номер версії програмного забезпечення. Інформація, що може відображатись на ПВВ наведена на 
малюнку 1.
Наприкінці режиму «Самотестування» автома-тично виконується автоко-ригування течошукача по повітрю. Тому рекомендо-вано починати роботу з чистого середовища для забезпечення найкращої чутливості до мікрокон-центрацій газів, що контролюються.
По завершенню режиму «Самотестування», течошукач автоматично переходить у робочий режим «Вимірювання» з відображенням на ПВВ назви газу, концентрація якого вимірювалась перед останнім вимкненням приладу та поточна (на даний час) об’ємна частка цього газу. Для цього ж газу здійснювалось і автокорегування під час «Самотестування».
6.4.3 Алгоритм вибору режимів роботи течошукача показано на малюнку 2. Для переключення на режим вимірювання іншого газу, вибору режиму автокорегування чи балансування схеми вимірювання - натиснути та утримувати кнопку «Р» вибору режиму, при цьому буде ввімкнений підсвіт екрану та відображення поточної об'ємної частки зміниться на 
«- - - - -», що свідчить про встановлення стану вибору вимірюваного газу, режиму автокорегування чи балансування. При цьому кожні 3 сек буде змінюватися назва вимірюваного газу та режиму. Відпустити кнопку «Р» при відображенні на ПВВ необхідної назви – обраний режим після вимкнення підсвіту активовано. Якщо для вимірювання обрано інший газ, а не той по якому здійснювалось автокорегування під час «Самотестування», необхідно після вимкнення підсвіту екрану обрати режим автокорегування. Після чергового вимкнення підсвіту екрану знов перейти на обраний для вимірювання газ.
6.4.4 У разі невдалої спроби обрати необхідний режим, то перед наступною спробою дочекатися вимкнення підсвіта ПВВ, про що свідчить згасання зеленого світіння екрану та зникнення символу "☼".

Якщо значення розбалансу схеми вимірювання буде неприпустимо велике (більш ніж 
400 мВ), то після закінчення прогрівання замість назви та поточної об'ємної частки вимірюваного газу буде відображено напис «БАЛАНС» і значення фактичного розбалансу схеми вимірювання. При цьому прилад знаходитиметься в режимі балансування, забезпечуючи зручність балансування схеми вимірювання резистором RP3 «БАЛАНС», який знаходиться на платі сенсора у головці зонда. Розбалансування може бути наслідком падіння течошукача.  Якщо розбалансування не усунено, то перехід у режим вимірювання неможливий.
Після усунення розбалансування схеми вимірювання (встановлення резистором RP3 30-40 мВ по ПВВ, при цьому сенсор повинен знаходитись у вертикальному положенні) необхідно вимкнути і ввімкнути прилад для забезпечення автоперекалібрування. 

Примусово встановити режим балансування можливо з режиму вибору вимірюваного компоненту та режимів у відповідності з п. 6.4.2. При цьому після відображення назв всіх передбачених вимірюваних компонентів буде відображено напис «БАЛАНС» і значення фактичного розбалансу вимірюваної частки.
6.4.5 За наявності газу в повітрі контрольованої зони у діапазоні від порогу чутливості течошукача до порогу спрацювання тривожної звукової сигналізації видається попереджувальна адаптивна сигналізація, інтенсивність якої зростає із збільшенням вмісту газу. При перевищенні вмісту газу порогового значення видається переривчастий звуковий сигнал.
6.4.6
Пошук та визначення джерел витікання газу здійснюється за показами поточної величини об’ємної частки газу на ПВВ та інтенсивністю звуку при переміщенні зонду течошукача у просторі контрольованої зони. З метою більш точної локалізації місць витоку газу з підземних газопроводів (з грунту) застосовується дзвіноподібна пробовідбірна насадка, яка одягається на зонд. Також для пошуку джерел витікання у важкодоступних місцях застосовується пристрій для примусового забору проб, для чого необхідно відкрутити кришку головки зонда течошукача та на її місце вкрутити пристрій, просунути його забірник до можливого місця витоку, 3 – 4 рази почергово повільно стиснути (6-7 сек) та відпустити (6-7 сек) «грушу» пристрою (тобто прокачуванням примусово подати контрольоване середовище до сенсора з його витратою в межах 0,4 ( 0,1 дм3/хв.), проконтролювати покази течошукача.

6.4.7 При недостатньому освітленні для підсвічування шкали приладу натиснути та відпустити кнопку «☼». Підсвічування буде здійснюватись протягом наступних 10 с. Для більш тривалого підсвічування шкали утримувати натиснутою кнопку «☼» потрібний час для зчитування даних. Після відпускання кнопки «☼» підсвічування шкали буде здійснюватись ще 10 с. Якщо під час заміру концентрації ПВВ приладу знаходиться поза межами полю зору оператора, то з метою зчитування даних передбачено режим фіксації показів на ПВВ. Ввімкнення фіксації здійснюється коротким натисканням-відпусканням кнопки «Р» (не повинно відобразитись - - - -). При цьому пролунає потрійний «пік-сигнал», буде включено підсвічування ПВВ, назва контрольованого компонента зміниться на напис «фикс». Через 10 с підсвічування ПВВ вимикається, але зафіксовані покази зберігаються і далі. 
Тільки при відключеному підсвічуванні ПВВ можливе відключення фіксації показів шляхом короткого натискання-відпускання кнопки «Р».
6.4.8 УВАГА! Після 2-3 годин безперервної роботи течошукачу необхідно обов’язково проводити автокорегування на чистому повітрі шляхом вибору оператором режиму «Акорр.» у відповідності з п.7.4.3 чи шляхом вимкнення/ввімкнення течошукача (п. 6.4.2).
6.5 Застереження при використанні течошукача:

6.5.1 Ситуації, яких необхідно уникати:
- впливу випарів кремнійорганічних сполук (силікон, тощо);
- експлуатації в приміщеннях з високою концентрацією висококорозійних випарів (сірководень, тощо);
- ударних навантажень, вібрації, падіння;
- прямого контакту з водою та бризоками морської води;

- експлуатації в середовищі з дуже низьким вмістом кисню (менш ніж 18%);

- експлуатації в середовищі з високою концентрацією горючих газів (більше ніж НКПР);
- забруднення лужними металами;
- замерзання води на поверхні сенсора;
- застосування занадто високої електричної напруги. 
6.5.2 Ситуації, яких слід уникати, по можливості:
- конденсації води на поверхні корпуса сенсора;
- впливу газу з високою щільністю протягом тривалого часу;
- тривалого зберігання сенсора без живлення;
- тривалого випливу несприятливого середовища (дуже високій вологості, надзвичайних температур, тощо); 


7. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДЕРЖАВНА ПОВІРКА
7.1 Загальні вимоги.

7.1.1 Технічне обслуговування має проводитися за межами вибухонебезпечної зони.

7.1.2 Під час технічного обслуговування течошукача необхідно виконувати заходи безпеки, що викладені у п. 6.1.3.

7.1.3 До технічного обслуговування течошукача допускаються особи, які вивчили технічний опис течошукача, настанову з експлуатації, знають його будову та устрій та володіють практичними навичками в роботі з електроапаратурой.

7.1.4 При технічному обслуговуванні течошукача всі роботи, що пов’язані з використанням газових сумішей повинні виконуватись в приміщеннях обладнаних приточною вентиляцією. Скидання газових сумішей в атмосферу приміщень не допускається.

7.1.5 При використанні газових сумішей у балонах під тиском необхідно виконувати вимоги ДНАОП 0.00-1.07-94 «Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском».

7.1.6 Технічне обслуговування течошукача та його повірка проводиться в обсягах та з періодичністю, що вказані в таблиці 2.

Таблиця 2

	№

операції
	Операції технічного обслуговування
	Вид технічного обслуговування

	
	
	Щоденне обслуговування (при прийманні-здаванні виробу.)
	Щомісячне обслуговування (1р/міс.)
	Піврічне обслуговування
(1р/6 міс.)
	Державна повірка

(1р/12 міс)

	1
	Зовнішній огляд
	+
	+
	+
	+

	2
	Перевірка функціонування 
	+
	+
	+
	---

	3
	Видалення забруднень на елементах течошукача, чищення захисного металевого фільтру у кришці зонду.
	при небхідності
	+
	+
	---

	4
	Перевірка цілісності 

корпусу і кришки  зонду. 

Чищення та перевірка стану захисної мембрани вибухонепроникної оболонки сенсора.
	після падіння

течошукача
(зонду)
	за рішенням

експлуатанта
	+
	---

	5
	Зарядка та проведення КТЦ АКБ
	---
	за рішенням

експлуатанта
	+
	---

	6
	Перевірка електричного опору ізоляції
	---
	---
	---
	+ (при випробуванні)

	7
	Контроль порогу і часу спрацювання тривожної звукової сигналізації та основної абсолютної похибки
	---
	---
	+
	+

	8
	Перевірка порогу чутливості
	---
	---
	---
	---


7.2 Течошукач підлягає повірці після ремонту і впродовж експлуатації. Міжповірочний інтервал – не більше 12 місяців. Повірка течошукача проводиться у відповідності до Методики повірки 621-12-14, затвердженої Укрметртестстандартом.

7.3 Піврічне обслуговування сигналізатора проводиться напередодні проведення повірки і тільки спеціалізованою організацією, що має відповідний сертифікат чи представниками фірми-виробника.

Щоденне обслуговування проводиться навченими працівниками експлуатанта разом з відповідальним за збереження, щомісячне – інженером КВПіА експлуатанта.

7.4 При експлуатації течошукача в умовах підвищеного забруднення під час проведення щомісячного обслуговування додатково проводити операцію 4, яку суміщати з операцією 3 (таблиця 2)
7.5 Зміст операцій обслуговування.

7.5.1 Зовнішній огляд

Підчас проведення зовнішнього огляду необхідно витягнути течошукач з чохла та перевірити відсутність пошкоджень та інших дефектів, які заважають нормальному функціонуванню течошукача або призводять до порушень вимог безпеки праці, виробничої санітарії, охорони навколишнього середовища та порушують його вибухозахист а саме:

· цілісність чохлів;

· цілісність корпусу течошукача і оболонки зонду, відсутність на ній зминань, корозії металевих частин та інших пошкоджень; 

· наявність пломб;

· наявність маркування вибухозахисту, фарбування знаків вибухозахисту повинно бути контрастним і зберігатись весь термін служби виробу;

· стан ущільнення кришки і кабелю, стан кріплення введеного кабелю (кабель не повинен висмикуватись і провертатись у вузлі ущільнення), цілісність ізоляції кабелю;

· чистоту корпусу та інших елементів течошукача.

Після проведення зовнішнього огляду укласти течошукач у шкіряний чохол.

7.5.2 Перевірка функціонування :

Ввімкнути течошукач. У момент ввімкнення повинен видаватися переривчастий звуковий сигнал, на ПВВ з’явитися повідомлення «ТЕСТ», час, у секундах, що залишився до завершення самотестування і виходу на режим вимірювання та номер версії программного забезпечення. 

По закінченні самотестування прилад повинен автоматично переключитись у режим вимірювання з відображенням назви газу і його поточної об’ємної долі.

Результати перевірки функціонування вважаються позитивними, якщо після закінчення самотестування прилад автоматично переключився у режим вимірювання, що свідчить про готовність течошукача до роботи.

7.5.3 Видалення забруднень на елементах течошукача.

Для видалення забруднень з елементів течошукача небхідно вимкнути прилад, витягнути його зі шкіряного чохла. Шкіряний чохол, пластмасовий корпус течошукача, ПВВ рекомендується протирати від пилу та забруднень фланеллю. При необхідності дозволяється змочувати фланель у мильно-водяному розчині з наступним протиранням «насухо».

УВАГА! Не допускається застосування органічних розчинників, розріджувачів та інших агресивних розчинників для чистки приладу, оскільки вони можуть пошкодити деталі течошукача

Для чистки захистного металевого фільтру кришки вимірювальної головки зонда відкрутити ії та видалити пил струменем сухого стисненого повітря (з внутрішнього боку захисної решітки) тиском не більше 0,2 МПа протягом не менше як 5 хв. Після очистки кришку головки прикрутити на місце. При необхідності протерти зовнішню поверхню зонда від забруднень.

УВАГА! При попаданні вологи через кришку головки зонда, деталі течошукача необхідно просушити перед використанням. 
7.5.4 Чищення та перевірка стану захисної мембрани вибухонепроникної оболонки сенсора 
(зонд тип 2).

Відкрутити кришку головки зонда та кабельний зажим штанги зонда, визволити з’єднувальний контрольний кабель, подати його вперед і обережно витягнути з головки зонда плату сенсора, чим забезпечити доступ до нього. Сухим пензлем зняти забруднення з захисної мембрани вибухонепроникної оболонки та побутовим пилососом відсмоктати його залишки. Корпус оболонки, при необхідності протерти фланеллю, попередньо змочивши її водою. За допомогою збільшувального скла перевірити стан захисної мембрани – проколів, тріщин, сколів, пропалювань не повинно бути. При виявленні дефектів – відправити течошукач на ремонт.

Збирання здійснити у послідовності:

одночасно, однією рукою направляти плату сенсора, другою рукою подати кабель «на себе» та вставити плату у корпус головки;

закрутити кришку головки зонда, подати з’єднувальний контрольний кабель до упора вперед та закріпити його зажимом. 

7.5.5 Заряд АКБ та проведення контрольно-тренувального цикла (далі – КТЦ) АКБ. КТЦ проводиться тільки для метал-гідридних АКБ).

УВАГА! Виконувати підзарядку АКБ лише за межами вибухонебезпечної зони.

Зарядку проводити після значного розрядження АКБ (відключення Li-ion АКБ вбудованою схемою контролю) за допомогою мережевого адаптера, що входить в комплект поставки, для чого:

підключити кабель адаптера до гнізда живлення, розташованого збоку течошукача;

підключити адаптер до побутової електромережі (~230 В, 50 Гц) та ввімкнути прилад. На ПВВ індикатор рівня заряду АКБ поступово заповнюється. Час повного заряду АКБ не більше 12 годин.
З метою повного використання ресурсу АКБ (метал-гідридних), рекомендується після тривалих перерв в роботі течошукача (25-35 діб) та обов’язково 1 раз/6 міс. проводити КТЦ, для чого:

повністю зарядити батарею;

від’єднати мережевий адаптер від течошукача та витримати течошукач у включеному стані до самовідключення;

заряджання АКБ повторити – КТЦ завершено, течошукач готовий до роботи.

7.5.6 Перевірка порогу і часу спрацювання тривожної звукової сигналізації, контроль основної абсолютної похибки. 

Умови проведення перевірки:

- атмосферний тиск від 84 до 106,7 кПа (650 – 800 мм рт. ст.);

- температура навколишнього повітря і ПГС на вході течошукача - 20±5 оС;

- відносна вологість повітря від 35 до 98%;

- вміст агресивних і токсичних компонентів у повітрі – в межах санітарних норм.

Перед проведенням перевірки:

балони з ПГС, течошукач-газосигналізатор і засоби перевірки повинні бути витримані у приміщенні, в якому проводиться перевірка, до вирівнювання їхньої температури з температурою приміщення;

течошукач-газосигналізатор витримати у ввімкненому стані на менше 60 хвилин.

Порядок проведення перевірки:

а) Вимкнути течошукач. Зняти кришку головки сенсора. Ввімкнути течошукач і дочекатися його виходу в робочий режим. Переключити течошукач в режим індикації компонента, робота по якому перевіряється, перевірити рівень «Балансу» схеми вимірювання (п. 6.4.4), при необхідності відкорегувати та провести «Автокорегування» течошукача на чистому повітрі для обраного контрольованого компонену по якому буде проводитися перевірка.
б) Зібрати схему за малюнком 3, приєднавши до схеми балон з повірочною газовою сумішшю (далі ПГС) № 2 (Додаток А).

[image: image2.wmf] 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

7

 

8

 

 
1 - балон з ПГС; 2 - редуктор; 3 - ВТР; 4 - ротаметр; 
5 - повірочна насадка; 6 – течошукач; 7 – трубка ПХВ; 8 – вентиль балону.

Малюнок 3 - Схема для контролю метрологічних характеристик течошукача

в) Відкрити балон з ПГС, встановити за допомогою вентиля витрату 0,4 ( 0,1 дм3/хв і продути газову лінію протягом 1 хв. 

г) Встановити повірочну насадку на сенсор течошукача та ввімкнути секундомір. 

д) Зафіксувати стан звукової сигналізації через 15 с від моменту подачі ПГС. 

ж) Зафіксувати покази течошукача через 2 хв від моменту подачі ПГС.

и) Розрахувати абсолютну похибку течошукача за формулою:

( = С - СПГС
де С – покази течошукача, %,

СПГС – об’ємна частка контрольованого газу в ПГС, %, зазначена у паспорті ПГС.

к) Приєднати до схеми (малюнок 3) балон з ПГС № 3 та повторити операції п.п. в – и.

Результати операції вважаються позитивними, якщо:

абсолютна похибка течошукача за основним компонентом (п.2.4), визначена за ПГС №2 та ПГС № 3, знаходиться в межах: за метаном – ( 0,15 %;  за воднем – ( 0,12 %; за пропаном –   ( 0,06 %;  за бутаном – ( 0,054 %., за гексаном – ( 0,03 %.
звукова сигналізація спрацьовує не пізніше ніж через 15 с після подавання  ПГС №2.

7.6 Результати технічного обслуговування та не гарантійних ремонтів, дані о проведенні періодичної державної повірки фіксуються відповідно в таблиці 5 та таблиці 6 паспорту ИТЕМ.411711.001-03 ПС на течошукач-газосигналізатор ВАРТА 5-04.


8. РЕГУЛЮВАННЯ

8.1 У разі негативних результатів проведення операцій за пп. 7.5.6 необхідно провести регулювання течошукача

8.2 Порядок регулювання.

Виконати умови що викладено у вступній частині п. 7.5.6.
а) відкрутити та зняти кришку головки зонда, послабити кабельний зажим ручки зонда, подати з’єднувальний контрольний кабель вперед і обережно витягнути з головки зонда плату сенсора, чим забезпечити доступ до підстроєчних резисторів RР2, RР3;

б) включити течошукач. Під час включення течошукач видає дискретний звуковий сигнал і переходить у режим самотестування (30с). Після закінчення самотестування течошукач самостійно переходить до режиму виміру. Витримати течошукач у включеному стані не менш як 30 хв. Виконати корегування балансу схеми вимірювання, для чого:

включити режим «Балансування», обертанням гвинта багатообертового підстроєчного резистора RР3 встановити по ПВВ значення напруги 0,03...0,05 В, після чого переключити прилад в режим виміру концентрації потрібного газу та провести «Автокорегування» течошукача на чистому повітрі для обраного контрольованого компонену по якому буде проводитися регулювання;
в) приєднати до схеми (малюнок 3) балон з ПГС № 3 (Додаток А);

г) відкрити вентиль балона і встановити вентилем тонкого регулювання витрату 
ПГС 0,4 ± 0,1дм3/хв;

д) продути насадку не менше 1хв; 

е) встановити насадку повірочну  на сенсор та включити секундомір;

є) через 1хв з моменту встановлення насадки на сенсор, обертанням гвинта підстроєчного резистора RР2 встановити на ПВВ покази, що відповідають паспортній концентрації ПГС.
ж) зняти насадку та закрити вентиль балона. На чистому повітрі проконтролювати напругу «балансу» 0,03...0,05В, при відхиленні значень від встановлених виставити напругу «балансу» у відповідності з вимогами пункту «б» та повторити операції «г-є»;
и) збирання здійснити у послідовності:

· одночасно, однією рукою направляти плату сенсора, другою рукою подати кабель «на себе» та вставити плату у корпус головки;

закрутити кришку головки зонда, подати з’єднувальний контрольний кабель до упора вперед та закріпити його зажимом.

к) повторити операції «г-ж» із застосуванням ПГС № 2 (Додаток А). Під час проведення операції «є» тільки контролювати відповідність показань на ПВВ паспортним даним ПГС. 

Під час проведення операції «е» з ПГС № 2 контролювати час спрацювання звукової сигналізації за допомогою секундоміра, який повинен бути не більш 15 с. Не більше як через 120 с з моменту подавання ПГС № 2 числові значення, що відображаються на ПВВ повинні відповідати концентрації подаваємої ПГС.

л) абсолютна похибка (клас точності) течошукача при використанні ПГС № 2 та № 3 має бути в межах що вказані у пп. 2.2-2.4, якщо показання течошукача не входять в клас точності, то через 30 хв необхідно провести ще один цикл регулювання з ПГС № 3, 2. Якщо два послідуючих цикла регулювання на дали позитивних результатів – необхідно провести пошук та усунення несправності.

м) після налаштування по метану виконати операції «в-к» по пропану, гексану та бутану без проведення регулювання. Показання на ПВВ повинні відповідати паспортним даним на ПГС а часові показники вказаним у відповідних пунктах.


9. МАРКОВАННЯ

9.1 З метою ідентифікації течошукачі повинні мати стійке марковання, що наноситься на основну частину корпусу ззовні, воно повинно бути легко читаємим  та  видимим.

9.2 Марковання містить таку інформацію:

назву виробника або постачальника, торгову марку або інші  ідентифікаційні позначки;

назву течошукача та вид газу, що підлягає виявленню, наприклад, «течошукач метану» та умовну позначку моделі;

заводський серійний номер та дата виготовлення приладу;

марковання відповідності: знак відповідності технічним регламентам з ідентифікаційним номером призначеного органу, додаткове метрологічне марковання, що складається із знака законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки і двох останніх цифр року його нанесення, оточених прямокутником, спеціальний знак вибухозахисту;

номер сертифіката експертизи типу;

спеціальне Ex-марковання для вибухонебезпечного газового середовища (група та категорія обладнання, знак середовища, вид вибухозахисту, категорія вибухонебезпечного середовища, температурний клас, рівень вибухозахисту та інша інформація, що є суттєвою для безпечного застосування).

робочий температурний діапазон оточуючого середовища;
напругу та частоту електричного живлення;

попереджувальні написи.

9.3 При потребі наноситься інша додаткова інформація
10. ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

10.1 При завантаженні, перевантаженні і вивантаженні течошукачів необхідно дотримуватись заходів перестороги,  що вказані у вигляді попереджувальних написів  на  тарі.

10.2 Течошукачі  повинні зберігатись  на  складах  в  упакованому вигляді на стелажах в умовах зберігання 1 за ГОСТ 15150. В приміщеннях для  зберігання  не повинно бути газів і парів, які викликають корозію металів і електрорадіоелементів.

12. ТЕЧОШУКАЧ.    ЛЮДИНА.     ЕКОЛОГІЯ

Течошукач має високі органолептичні та ергономічні властивості. Приємний на дотик, гігроскопічний чохол корпусу течошукача з низькою теплопровідністю забезпечує комфортні умови роботи у всьому температурному діапазоні експлуатації та не накопичує електростатичні заряди.

Незначна вага, геометричні розміри та форма корпусу течошукача і ручки вимірювального зонду повністю відповідають антропометричним даним кисті людини, що забезпечує необхідну тривалість та зручність користування, а великі, чіткі символи що відображаються на екрані ПВВ, дозволяють зчитувати покази приладу практично в любих умовах.

Течошукач – розбірна конструкція! Частина елементів конструкції придатна для повторної переробки та подальшого використання!

Елементи конструкції  поділяються на 5 груп:

1. Транспортний чохол (зі шкірзамінника) та чохол (шкіряний) корпусу

2. Металева конструкція вимірювального зонду, елементи кріплення та з’єднувальні кабелі

3. Пластмасовий ( АВС) корпус приладу

4. АКБ.

5. Електронна схема

Конструктивні елементи 1, 2 та 3 групи рекомендовано здавати в мережу приймальних пунктів вторинної сировини для повторної переробки та подальшого використання, елементи 4 та 5 групи, з метою недопущення негативного впливу на довкілля, необхідно здавати на спеціалізовані пункти утилізації. 

Розбирання течошукача не вимагає використання спеціалізованого інструменту та може проводитися користувачем за допомогою викрутки та бокорізів.
Додаток А

Характеристики ПГС, які застосовуються для обслуговування та регулювання течошукачів
Таблиця А.1 - Характеристики ПГС на метан
	№ ПГС
	Компо-нентний склад
	Номер ДСЗУ за ТУ У 24.1‑02568182‑001:2005
	Номінальне значення об(ємної частки метану, % 
	Границі допустимого відхилення об(ємної частки метану, %
	Границі допустимої абсолютної похибки  атестації, %

	2
	СН4- повітря
	021.206-02
	1,15
	( 0,06
	( 0,04

	3
	СН4- повітря
	021.206-02
	0,85
	( 0,06
	( 0,04


Таблиця А.2 - Характеристики ПГС на пропан

	№ ПГС
	Компо-нентний склад
	Номер ДСЗУ за ТУ У 24.1‑02568182‑001:2005
	Номінальне значення об(ємної частки пропану, % 
	Границі допустимого відхилення об(ємної частки пропану, %
	Границі допустимої абсолютної похибки  атестації, %

	2
	С3Н8- повітря
	021.269-02
	0,46
	( 0,03
	( 0,03

	3
	С3Н8- повітря
	021.269-02
	0,34
	( 0,03
	( 0,03


Таблиця А.3 - Характеристики ПГС на бутан
	№ ПГС
	Компо-нентний склад
	Номер ДСЗУ за ТУ У 24.1‑02568182‑001:2005
	Номінальне значення об(ємної частки бутану, % 
	Границі допустимого відхилення об(ємної частки бутану, %
	Границі допустимої абсолютної похибки  атестації, %

	2
	С4Н10- повітря
	–
	0,41
	( 0,03
	( 0,03

	3
	С4Н10- повітря
	–
	0,31
	( 0,03
	( 0,03


Таблиця А.5 - Характеристики ПГС на гексан

	№ ПГС
	Компо-нентний склад
	Номер ДСЗУ за ТУ У 24.1‑02568182‑001:2005
	Номінальне значення об(ємної частки гексану, % 
	Границі допустимого відхилення об(ємної частки гексану, %
	Границі допустимої абсолютної похибки  атестації, %

	2
	С6Н14- повітря
	
	0,23
	( 0,05
	( 0,03

	3
	С6Н14- повітря
	
	0,17
	( 0,05
	( 0,03


Примітка - Для приготування ПГС можуть бути застосовані атестовані динамічні генератори повірочних газових сумішей.
Додаток Б
СЕНСОР TGS 6812  У ВИБУХОНЕПРОНИКНІЙ ОБОЛОНЦІ 

	Вид збоку
	Вид зверху

	[image: image3.jpg]11






	[image: image4.jpg]




	Вид знизу 
	

	[image: image5.jpg]



	Деталі вбудованого сенсора 
термокаталітичного TGS6812 :

1- вимірювальний елемент; 

2- фільтр; 

3- металева сітка; 

4- компенсуючий елемент; 

5- кришка сенсора; 

6- кришка фільтра; 

7- контакти для пайки; 

Деталі вибухонепроникної оболонки сенсора:

8- мембрана; 

9- гільза захисна; 

10- основа чутливого елементу;           

11- шайба фіксуюча.

12- герметична заливка клеєм К -300






















































































4





1











Малюнок 2 - Алгоритм вибору режимів роботи течошукача





Малюнок 1 – Інформація, що відображається на ПВВ








PAGE  
2

_1606129236.unknown

_1309346805.doc






7







7







8







6







5







1







2







3







4
























