[image: image3.png]



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“ТЕМІО”

[image: image2.emf]
Т Е Ч О Ш У К А Ч  – Г А З О С И Г Н А Л І З А Т О Р

В А Р Т А   5-04
ПАСПОРТ
ИТЕМ.411711.001-03 ПС
м. Київ
ЗМІСТ

	
	Стор.

	ВСТУП ……………………………………………………………………………………...…….
	3

	1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ ………………………………………….
	3

	2. УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ……… …………………………………..…..................................
	4

	3. РЕЖИМИ РОБОТИ….. ……………………………………………………………………….
	4

	4. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ…….………………............................................................
	5

	5 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ……………. ………………………………………………………
	6

	6 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА…………………... …………………………………………..……..
	7

	7 ОБЛІК ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ……..………………..…….
	8

	8. ОБЛІК ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОВІРКИ…………………………………………...
	9

	9. УТИЛІЗАЦІЯ ТЕЧОШУКАЧА …………………………………………………………….

	9

	10 СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ…………………………………………………………..
	10

	     ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ (вклейка)….……………………………………….
	

	
	

	
	

	
	



ВСТУП

У паспорті на течошукач-газосигналізатор ВАРТА 5-04 (далі – течошукач) модифікацій 
ВАРТА 5-04, ВАРТА 5-04.18, які виготовляються згідно з ТУ У 31.6-23161579-003-2004 містяться гарантії виробника й відомості про приймання.

Також у паспорті вказані основні характеристики течошукачів та ведеться облік проведення державних повірок, технічного обслуговування та ремонтів.

Перед введенням в експлуатацію течошукача необхідно ознайомитися з настановою з експлуатації.

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Течошукач є переносним приладом і призначений для виявлення наявності газів (згідно з таблицею 1) в повітрі, вимірювання їх об’ємної частки з відображенням даних на екрані, видачі попереджувальної звукової адаптивної сигналізації (клацання) при перевищенні порогу чутливості течошукача та видачі тривожної звукової сигналізації при перевищенні встановленого порогового значення об’ємної частки контрольованого газу

1.2 Течошукач може застосовуватись для контролю загазованості у виробничих і інших приміщеннях, а також для виявлення місця витоку природного газу з підземних і наземних газопроводів, їх конструктивних елементів та газовикористовуючого обладнання.

1.3 Течошукач відповідає вимогам  «Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки», затвердженого  постановою КМУ від 13 січня 2016 р. № 94, «Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах», затвердженого  постановою КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055, виготовляється в вибухозахищеному виконанні та має маркування
[image: image1.jpg]amTEMyl




            ІІ 2G Ex db ib IIB T4 Gb. 

1.4 Течошукач є приладом з цифровим пристроєм візуального відображення на рідинно-кристалічному індикаторі (далі по тексту – ПВВ) та зондом, в який вмонтовано первинний перетворювач (сенсор).

Течошукач може комплектуватися однією з наступних модифікацій зондів: 

тип 1 : з вимірювальною головкою на гнучкому (з ефектом пам’яті) металевому утримувачі;

тип 2: з вимірювальною головкою на металевій штанзі (стандартний зонд);

тип 3: з вимірювальною головкою  на кабелі та телескопічним подовжувачем з утримувачем вимірювальної головки.

2. УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
2.1 Параметри навколишнього середовища:

- температура навколишнього повітря від мінус 20 оС до плюс 60 оС;

- відносна вологість навколишнього повітря до 90 % при температурі 25 оС. 

   - атмосферний тиск від 84,0 до 106,7 кПа (від 630 до 800 мм рт.ст.). 
2.2 Течошукач в транспортній тарі стійкий до впливу:

· температури навколишнього повітря від мінус 30 оС до плюс 60 оС;

· відносної вологості до 98 % при температурі 25  оС;

· транспортної тряски з прискоренням 30 м/с2 і частотою від 80 до 120 ударів за хвилину.

3. РЕЖИМИ РОБОТИ
«САМОТЕСТУВАННЯ» - активується автоматично при включені течошукача;

«АВТОКОРИГУВАННЯ» - активується автоматично на останньому циклі режиму «Самотестування», чи примусово оператором при необхідності;

«ВИМІРЮВАННЯ (РОБОЧИЙ)» - активується автоматично після успішного завершення режиму «Самотестування». 
4. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
4.1 Контрольовані гази та їх умовні позначення наведені в таблиці 1.
Таблиця 1

	Тип течошукача
	Контрольований компонент

	
	Метан (СН4 )
	Пропан (С3Н8)
	Бутан (С4Н10 )
	Гексан (С6Н14)

	ВАРТА 5-04
	+
	+
	+
	+

	ВАРТА 5-04.18
	+
	+
	+
	+


4.2 Діапазони вимірювання наведені в таблиці 2.

Таблиця 2
	Тип течошукача
	Діапазон вимірювання

	
	за метаном
	за пропаном
	за бутаном
	за гексаном

	ВАРТА 5-04
	від 0 до 2,5%
(0 – 50% НКПР)
	від 0 до 1%
(0 – 50% НКПР)
	від 0 до 0,9%
(0 – 50% НКПР)
	від 0 до 0,5%
(0 – 50% НКПР)

	ВАРТА 5-04.18
	від 0 до 2,5%
(0 – 50% НКПР)
	від 0 до 1%
(0 – 50% НКПР)
	від 0 до 0,9%
(0 – 50% НКПР)
	від 0 до 0,5%
(0 – 50% НКПР)


4.3 Номінальне значення порогу спрацювання тривожної звукової сигналізації по компоненту, що має найвищу чутливість (метан) – 1,0 % (20 % НКПР).

Для ВАРТА 5-04.18 є можливість змінювати значення порогу спрацювання тривожної сигналізації.
Таблиця 3

	Тип течошукача
	Номінальні значення порогів спрацювання сигналізації, % об. (% НКГР)

	ВАРТА 5-04,

ВАРТА 5-04.18
	
	за метаном
	за пропаном
	за бутаном
	за гексаном

	
	
	1,0  (20)
	0,4 (20)
	0,36 (20)
	0,2 (20)

	Границі допустимої абсолютної похибки спрацювання тривожної сигналізації, % об.

	ВАРТА 5-04,
ВАРТА 5-04.18
	за основним компонентом
	за метаном
	за пропаном
	за бутаном
	за гексаном

	
	( 3 % НГКР
	( 0,15
	( 0,06
	( 0,054
	( 0,03

	
	за іншими компонентами
	за метаном
	за пропаном
	за бутаном
	за гексаном

	
	( 7 % НГКР
	( 0,35
	( 014
	( 0,126
	( 0,07

	Границі допустимої абсолютної похибки спрацювання тривожної сигналізації в умовах
 впливу граничних робочих температур і відносної вологості, % об.

	ВАРТА 5-04,
ВАРТА 5-04.18
	за основним компонентом
	за метаном
	за пропаном
	за бутаном
	за гексаном

	
	( 5 % НГКР
	( 0,25
	( 0,10
	( 0,09
	( 0,05

	
	за іншими компонентами
	за метаном
	за пропаном
	за бутаном
	за гексаном

	
	( 10 % НГКР
	( 0,5
	( 0,2
	( 0,18
	( 0,1


4.3 Ціна розподілу шкали ПВВ – 0,0001%.

4.4 Споживана потужність - не більше 0,6 ВА.
4.4 Ступінь захисту оболонки від зовнішніх впливів за ДСТУ EN:60529:

– корпусу течошукача -  IР54; 

– головки зонда             - ІР40.

4.5 Маса, кг, не більше: – 0,53 (з зондом тип 1), 0,76 (з зондом тип 2), 0,56 (з зондом тип 3).

4.6 Час виходу на робочий режим - не більше 30 с.

4.7 Час спрацювання звукової сигналізації – не більше 15 с.

4.8 . Час роботи течошукача від акумуляторної батареї (далі-АКБ) без підзарядки – не менше 8 год.

4.9 Течошукач витримує вплив перевантаження контрольованим газом без обмеження часу; 

4.10 Радіозавади, що створюються течошукачем, не перевищують рівні, встановлені 
ДСТУ EN 50270.

4.11 Середнє напрацювання на відмову течошукача - не менше 30 000 год..

4.12 Повний середній строк служби течошукача - не менше 10 років.

4.13 Середній час відновлення працездатності течошукача технічним обслуговуванням або поточним ремонтом— не більше 3 годин без врахування часу на повірку.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплектність поставки може змінюватися, в залежності від виду заказу і виду обраного зонда та наведена в таблиці 4. 

Таблиця 4 

	Найменування
	кількість
	Примітка

	Течошукач-газосигналізатор  ВАРТА 5-04, ВАРТА 5-04.18
	1 од.
	відповідно до замовлення

	Чохол корпусу шкіряний
	1 од.
	

	Упаковка індивідуальна (коробка)
	1 од.
	зонд тип 1

	Чохол транспортний
	1 од.
	зонд тип 2 або 3

	Паспорт Течошукач-газосигналізатор ВАРТА 5-04 

ИТЕМ.411711.001-03 ПС
	1 прим.
	

	Настанова з експлуатації :
	1 прим.
	відповідно до замовлення

	ВАРТА 5-04             ИТЕМ.411711.001-03 РЭ
	
	

	ВАРТА 5-04.18        ИТЕМ.411711.001-12 РЭ
	
	

	Мережевий зарядний пристрій   (для  ВАРТА 5-04)
	1 од.
	

	Мережевий зарядний пристрій USB (для  ВАРТА 5-04.18)
	1 од.
	

	Кабель USB – mini USB (для ВАРТА 5-04.18)
	1 од.
	

	Автомобільний зарядний пристрій USB (для  ВАРТА 5-04.18)
	1 од.
	за окремим замовленням

	Дзвіноподібна пробовідбірна насадка
	1 од.
	

	Пристрій для примусового забору проб
	1 од.
	

	Насадка повірочна
	1 од.
	


6. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

6.1 Виробник гарантує відповідність течошукача вимогам технічних умов 
ТУ У 31.6-23161579-003‑2004 при дотриманні правил транспортування, зберігання і експлуатації. 

6.2 Виробник гарантує роботу течошукача протягом 24 місяців з моменту продажу.

6.3 При укладанні договору на технічне обслуговування придбаного течошукача з підприємством-виробником (ТОВ «ТЕМІО») гарантійний термін продовжується до п’яти (5) років.

Гарантійний ремонт приладів проводить виключно підприємство-виробник.
6.4 Протягом зазначеного терміну підприємство-виробник зобов’язується безоплатно проводити ремонт і заміну складових частин, що вийшли з ладу, за умови дотримання вимог з транспортування, зберігання та експлуатації течошукача.

6.5 Покупець має право на заміну несправного приладу у випадках:

- якщо після 3-х ремонтів даний прилад має невиправні дефекти що впливають на правильність його роботи;

- неможливості усунення дефектів.

6.6 Протягом гарантійного терміну експлуатації ремонт проводиться за рахунок власника течошукача, якщо виявлена несправність є наслідком дій, що вказані в п.п. 6.8, 6.9.

6.7 В поняття ремонту не входять дії, пов’язані з:

- регулюванням порогів спрацювання сигналізації;

- регулюванням та програмуванням пристроїв у нестандартному виконанні;

- проведенням операцій технічного обслуговування;

- заміною запобіжників, батарей та інших елементів, заміна яких передбачена операціями обслуговування.

6.8 Гарантія не розповсюджується на пошкодження, що виникли в результаті:

- ударів, інших механічних впливів, дій агресивних речовин;

- невиконання умов транспортування, зберігання, експлуатації та порушень правил безпеки;

 - дій користувача чи осіб, що не мають повноважень на проведення обслуговування чи ремонту;
- атмосферних розрядів і перенапружень у мережі живлення;

- випадкових чи незалежних від виробника подій.

6.9 Дія гарантійних прав припиняється в наступних випадках:

- пошкодження пломб, що встановлені при виготовлені чи державній повірці приладу;

- втручання в схему приладу, її зміни, а також внесення будь-яких інших змін у прилад чи управляючу програму;

- відсутність регулярного обслуговування та систематичних записів щодо його проведення (таблиця 5).

6.10 Гарантія не розповсюджується на АКБ та мережевий адаптер.

6.11 Течошукач приймається в ремонт (гарантійний та не гарантійний) за наступних умов:
течошукач чи його складові повинні бути очищені від забруднень (виконано п.7.4.4 відповідної настанови з експлуатації ИТЕМ.411711.001-03(-12) РЭ течошукача);

- наявність Паспорта на течошукач ИТЕМ.411711.001-03 ПС;

- наявність супровідного листа за довільною формою в якому описано прояви несправності, вказано контактну особу від власника та її телефон, порядок відправлення відремонтованого течошукача власнику.

6.12 Облік гарантійних ремонтів ведеться в таблиці 5.

Таблиця 5
	№з/п
	Дата проведення ремонту
	Характер несправності
	Результат
	Хто проводив ремонт

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


7. ОБЛІК ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ТА НЕГАРАНТІЙНИХ РЕМОНТІВ

Усі види після гарантійних ремонтів та технічного обслуговування течошукачів серії ВАРТА 5 проводить виключно підприємство-виробник (ТОВ «ТЕМІО»). Дані о проведенні після гарантійних ремонтів та технічного обслуговування записуються у таблиці 6. 

Таблиця 6 

	Дата
	Проведені операції
	Хто проводив 

(посада, прізвище)
	Підпис

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


8. ОБЛІК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРІОДИЧНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОВІРКИ

Періодична державна повірка течошукачів, що перебувають в експлуатації проводиться не рідше 1 разу на рік у відповідності з вимогами  Наказу Мінекономрозвитку України від 13.10.2016 р. № 1747 та Інструкції 621-12-14. Метрологія. Течошукачі ВАРТА 5. Методика повірки. Дані о проведенні державної повірки записуються у таблиці 7.
Таблиця 7
	Дата
	Стан течошукача та відбиток клейма державного повірника
	ПІБ повірника
	Підпис

повірника

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


9. УТИЛІЗАЦІЯ  ТЕЧОШУКАЧА 

Течошукач – розбірна конструкція! Частина елементів конструкції придатна для повторної переробки та подальшого використання!

Елементи конструкції поділяються на 5 груп:

1. Транспортний чохол (зі шкірзамінника) та чохол (шкіряний) корпусу 

2. Металева конструкція вимірювального зонду,  елементи кріплення та з’єднувальні кабелі 

3. Пластмасовий ( АВС) корпус приладу

4. АКБ

5. Електронна схема

Конструктивні елементи 1, 2 та 3 групи рекомендовано здавати в мережу приймальних пунктів вторинної сировини для повторної переробки та подальшого використання, елементи 4 та 5 групи, з метою недопущення негативного впливу на довкілля, необхідно здавати на спеціалізовані пункти утилізації. 

Розбирання течошукача не вимагає використання спеціалізованого інструменту та може проводитися користувачем за допомогою викрутки та бокорізів.
10. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ
Течошукач-газосигналізатор  ВАРТА 5-04 ____                  ПАРОЛЬ ______________


Заводській номер_________________________________,
виготовлений у відповідності до технічних умов ТУ У 31.6-23161579-003-2004 та відповідає вимогам: 

а) Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (затверджено Постановою КМУ від 13 січня 2016 року № 94); 

б) Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах (затверджено Постановою КМУ від 28 грудня 2016 року № 1055) 
 і визнаний придатним для експлуатації.

Течошукач при випуску з виробництва налаштовано на визначення концентрацій газів:

	Гази, що контролюються
	Основний (повірочний) компонент

	Метан (СН4 )
	

	Пропан (С3Н8 )
	

	Бутан (С4Н10 )
	

	Гексан (С6Н14)
	


Начальник ВТК                  ______________                    _________________

  особистий підпис                                  розшифровка підпису          

____________________

       рік, місяць, число 

Дата продажу                      ______________                    _________________

  особистий підпис                                  розшифровка підпису          

____________________

           рік, місяць, число
PAGE  
2

_1606137058.unknown

