[image: image1.emf]ч
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ТЕМІО»

[image: image12.png]



Г А З О С И Г Н А Л І З А Т О Р

В А Р Т А 1 - 03 (ВАРТА 1-03П, ВАРТА 1-03«і»)
НАСТАНОВА З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ИТЕМ. 411712.001 РЭ

м. Київ
ЗМІСТ

	Вступ ………………………..…………………………………………………….…….....
	3

	1. Призначення та галузь застосування …..……………………………………………...
	3

	2. Технічні характеристики ………………………………………………………..……..
	5

	3. Будова та принцип роботи газосигналізатора …………..………………………….....
	6

	4. Забезпечення вибухозахисту …………………………………………………..…..…..
	8

	5. Забезпечення вибухозахисту при монтажі ………………………………………..…..
	9

	6. Рекомендації щодо експлуатації …………………………………………………........
	10

	7. Технічне обслуговування……………………....………………………………….…...
	12

	8. Регулювання ………..……………………………………………………………..….....
	18

	9. Марковання ………………………………………………………………………..........
	21

	10. Транспортування і зберігання …………………………………………………….......
	21

	11 Газосигналізатор. Людина. Екологія ………..……………………………..…..…..…
	21

	Додаток А  Терміни, визначення понять, познаки та скорочення...................................
	22

	Додаток Б  Загальний вигляд газосигналізатора…………………………………………
	23

	Додаток В  Давач. загальний вигляд і засоби вибухозахисту ..………………………...
	24

	Додаток Г  Схеми підключення зовнішніх виконавчих пристроїв……………………..
	25

	Додаток Д  Характеристики газових сумішей ...….…………...……………………..….
	26

	Додаток E   Зведена таблиця стану сигналізації газосигналізатора ..……….………….
	27

	
	




ВСТУП

Дана настанова з експлуатації (далі - настанова) призначена для вивчення принципу дії, будови і правил експлуатації газосигналізатора ВАРТА 1-03 (ВАРТА 1-03П, ВАРТА 1-03«і»). 

Настанова містить характеристики газосигналізаторів та вказівки по забезпеченню їх вибухозахисту. 

Перед встановленням і введенням в експлуатацію газосигналізатора необхідно ознайомитись з даною настановою та інструкцією з монтажу.

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Газосигналізатор призначений для автоматичного безперервного контролю довибухонебезпечних концентрацій метану (давач ДМ-4) і (або) пропану (давач ДП-4), і (або) граничної допустимої концентрації об’ємної частки оксиду вуглецю (давач ДУГ-4) в повітрі, і (або) температури повітря (давач ДТ-4), видачі світлової і звукової сигналізації, а також для видачі електричних сигналів на зовнішні пристрої і комутації зовнішніх електричних кіл при перевищенні встановлених значень об’ємних часток контрольованих газів і (або) температури повітря. 

1.2 Газосигналізатор може застосовуватись для контролю загазованості  повітря в газових котельнях, газокомпресорних станціях, в промислових і громадських спорудах та інших об’єктах.

1.3 Комплект газосигналізатора складається із блока управління і до 4 вимірювальних перетворювачів  (далі - давачі) газу і (або) температури в різних комбінаціях по типах.

Загальний вигляд газосигналізатора наведено у додатку А.

Газосигналізатор відповідає вимогам Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 року № 94 та Технічному регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня  2016 року № 1055.

1.4 В залежності від виконання складові частини газосигналізаторів виготовляються:

[image: image8.png]N
N
[} 56#
L 150 _
M
\J
© |
/ ' N\
| [€©[18] ®)
- UATR 195 CL 18.x00x¢ B . | N
_ @IIZGEIlExdeIBTe 7 i _ + - R b% %
=-30C < T;
— Yeaeza! Bid, ’ 625:016 =
aT ity o Gl
@ / L \Q/o e —
A_| N s | t
(=6min N R %
. | . S S
A-A2) 8l i EEE
M32x15-6H/6g T
| | BIPHIB” (=9 5min SN
| SERE
. N\
I :
rmosasy 10, 1T s e oo 1
i?gg_é;%/gﬂ E};I' \ Mﬁ 63 nyy  L=Llt2=575mn
) : \ Q
- i l@[ SN Memdpara (n.7)
( ggg | S\ 17-325)
= BIPHB" =9 5min

Mix15-6H/64
1 Cmenens 3augumer odoiosky damyuka - P65 no [OCT 16254,
2. Bre pespoobsie coeduHerus, o0osHaqseqHsie B3PHIE. sacmonapers kneem K300-61 no OCT41 0.054. 290-83
2 [TobepxHocmy, o0o3HaqerHex BIPHIE. npedoxpaHumy om rnonadaqus Kpacku.
4. Peaymypoborsie Burime nodompoeqrsix pesucimapol 3acmongpumb Kpackou.
5 Ha nobepxHocmay, ooo3HaqerHsx BIPbIB. MeXaHuHeckue nobpexaeHuss Heaomycimume.
6. B pesb0obeix coeduHerus, 0003Ha4erHHblx BIPHIB, HaXadumcs He MEHEe 5 Mo/HbIX HerpemsibHbix HErobpexaeHHeX HUMOoK peb0sl b 3auen/igul.
7 Ha nobepxHocimy MeMipars! He do/xHO ObiMb MPELUH U Gayeux BUiuMsx MEXGHUYECKUX MOODEXTeHUL
8 Ynnomuumerw (703,71 yomarobume 6 kpwiuky damquka (o3 10) Ha kreu K300-61 no OCT40054.210-83
9 Bapwlborenporuyaemiyo 00o/04ky Rpoyeccapa U 000/04kYy 20/100ky am4uKa UCTbimamb CIMAmYYEcKuM U3obimaqHem dabreHuer O 796M Ta
6 coombemcmbuu © NTEM 4 13422001-03 T Acnsimarrsie 00o/ovku Mapkupobams 116 v 1B 6 coombemcmbuu © mexHonozuteckod
uHcmpykyued HC13/20
10 (bododke aovem ooy npoyeccapa V,=165cm3, a0onosky 2onobku dam<uka Vs=5cm-.
71 Monocme «By sanomums kremr K300-61 6 coombemcmbuy © mexHoszu+eckol uHompykyued IHC13/ 20 3aubka donxHa Osims MOHO/AUTHOL:
He GonycKawimes: MPELyuHs] PaKobuHs] OMC/0eHUs Om Kaomyca U 3a/umelx npobodol
12 Memopary yomanobums 6 kpsiuky Ha kree K300-61 no OCT4 [0054.270-83 Kreebvie whs 3amo/ums PabHOMEDHD OF3 MLCmom



1.4.1 Блоки управління газосигналізаторів виготовляються у звичайному виконанні (БУ газосигналізатора ВАРТА 1-03«і» - з маркуванням «      ІІ (2)G [Ex ib Gb] IIB» та з параметрами iскробезпечних електричних кіл: Uо.= 12.0В, Iо= 450 mA, Ро= 1,3 Вт, Lо=1 мГн, Со=2,5 мкФ ) і встановлюються тільки поза вибухонебезпечними зонами, в приміщеннях з нормальними кліматичними умовами.

Давачі можуть застосовуватись у вибухонебезпечних зонах згідно з класифікацією гл. 4 НПАОП 40.1-1.32-01, в яких можливе утворення вибухонебезпечних сумішей газів та парів з повітрям категорії ІІВ, групи Т4 і водню (окрім давачів газосигналізатора ВАРТA 1-03«і») за   ГОСТ 12.1.011 та по ДСТУ EN 60079-0 мають рівень вибухозахисту Gb «Високий». 

[image: image9.jpg]6ok ynpasniHHs

kabernb “KusneHHs”

AN\
/77
ANN
77

12B | nopir1| nopir2 | nopir2
imn.

I
I
I
I
- | + HB|C H3HB C H3{HY CH3 I
I
I
I

i
Q
vy
Q
<
—
i
Q
W
Q
<
N
i
Q
W
Q
<
w
i
Q
W
Q
e
N
+ 12B

]
I
I
I
I
f
L

|
|
CBiTno3ByKOCUTHanbHi: i T]ﬂ |

npuctpoi ~ 230 B

KrnanaH HopmarnbHO
Bigkputun ~ 230 B

KnanaH HopmarnbHO
3akputnn ~ 230 B

Cxema nigknoyeHHs 30BHiLWHIX NpucTpoiB Hanpyroto 230B (ans Bapta 1-03, BAPTA 1-03«i»)

Grnok ynpasniHHs I

H>—| 55>Kq|—o Mepexa

H)_I |_. =12 B
XP1| —_———
pasay 1| paBay 2| nasau 3 ﬂaBaq4£ 1n\2/|nB nopir 1] nopir 2 | - nopir 2 |
«[-[s[+]-Ts[+]-Is[+]-]s|+[- ]+ helc hahd chghd c|is '
FrT T T T T T T T T 11 |
[ Y I O T Y O I I I
| T T A Y T Y I Y (O I I
|
pasad 1| | nasau 2| | asau 3| | nasau 4 I I U
|
|

KnanaH HopmMarbHO
Bigkputun 12 B
KnanaH HopmarnbHO
] 3akputnn 12 B
—

CBiTNo3BYyKOCUIHanbHi A
- /
npuctpoi 12 B

Cxema nigknoYeHHsa 30BHILLHIX NpucTpoiB Hanpyrokw 12B (ong Bapta 1-03[1)



1.4.2 Давачі газосигналізатора ВАРТА 1‑03«і» (давач метану ДМ-4«і», давач пропану   ДП-4«і», давач окису вуглецю ДУГ-4«і», давач температури ДТ-4«і») виготовляються у вибухозахищеному виконанні - вид вибухозахисту «іскробезпечне електричне коло» (i) по ДСТУ EN 60079-11.  Маркування вибухозахисту “  II 2G Ex ib ІІВ Т4 Gb” с параметрами   iскробезпечних електричних кіл: Uі.= 12.6 В, Iі= 490 mA, Рі= 1,6 Вт, Lі=25 мкГн, Сі=0,55 мкФ; 

Цей вид вибухозахисту газосигналізатора ВАРТА 1‑03«і» дозволяє прокладати магістралі, що з’єднують блок управління з давачами не у металевих трубах (вимоги ПБЕ п.4.8.13). 

[image: image10.jpg]amTEMyl




Давачі газосигналізаторів ВАРТА 1‑03, ВАРТА 1‑03П (давач метану ДМ-4, давач пропану ДП-4, давач окису вуглецю ДУГ-4) виготовляються у вибухозахищеному виконанні - вид вибухозахисту «вибухонепроникна оболонка» (d) по ДСТУ EN 60079-1:2017. Марковання вибухозахисту “        II 2G Ex db ІІВ + Н2 Т4 Gb”;

[image: image11.png]


давачі температури (ДТ-4) газосигналізаторів ВАРТА 1‑03, ВАРТА 1‑03П виготовляються у вибухозахищеному виконанні – види вибухозахисту «вибухонепроникна оболонка» (d) по ДСТУ EN 60079-1 та «іскробезпечне електричне коло» (i) по ДСТУ EN 60079-11:2016. Марковання вибухозахисту  “       II 2G Ex db ib ІІВ + Н2 Т4 Gb”.

1.5 Тип сенсора, що застосовується у давачах (ДМ-4, ДП-4, ДУГ-4) - напівпровідниковий. У давачах визначення температури навколишнього середовища (ДТ-4) застосовується 
терморезисторна схема вимірювання температури

1.6 В залежності від джерела живлення виготовляються газосигналізатори з живленням:

– змінним струмом напругою 230 В   – ВАРТА 1-03, ВАРТА 1‑03«і»;

– постійним струмом напругою 12 В – ВАРТА 1-03П.

1.7 Умови експлуатації газосигналізатора: 

температура навколишнього повітря  для:

а) блока управління - від мінус 20 оС до плюс 60 оС;

б) давачів                  - від мінус 30 оС до плюс 60 оС;

відносна вологість навколишнього повітря до 95 % при температурі 35 оС; 

атмосферний тиск від 84,0 до 106,7 кПа (від 630 до 800 мм рт.ст.). 

1.8 Режими роботи газосигналізатора:

«ЧЕРГУВАННЯ» - здійснюється безперервний контроль загазованості (температури при наявності давачів температури) контрольованого середовища;

«ТРИВОГА» - здійснюється включення тривожної (світлової, звукової) сигналізації , пристроїв захисту і блокування у разі перевищення довибухонебезпечних концентрацій газів (граничних концентрацій, температури) у контрольованому середовищі;

«ТЕСТ» - здійснюється перевірка працездатності газосигналізатора, спрацювання пристроїв захисту, блокування і сигналізації.


2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Контрольовані величини — метан, пропан, окис вуглецю та температура повітря.

2.2 Кількість давачів, що підключаються  — від 1 до 4 в різних комбінаціях по типах.

2.3 Кількість порогів спрацювання сигналізації — 2 (попереджувальна і тривожна).

2.4 Номінальні значення порогів спрацювання сигналізації, границі допустимої основної абсолютної похибки спрацювання сигналізації наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

	Найменування 

компоненту 

газової суміші
	Номінальні значення порогів спрацювання сигналізації, % об.
	Границі допустимої основної 
абсолютної похибки спрацювання сигналізації, % об.

	
	Поріг 1
	Поріг 2
	в нормальних умовах (( 5 % НМЗ)
	в умовах впливу граничних робочих температур і відносної вологості (( 7 % НМЗ)

	Метан
	0,5
	1,0 
	( 0,25
	( 0,35

	Пропан (бутан)
	0,2
	0,4 
	( 0,1
	( 0,14

	Оксид вуглецю
	0,005
	0,01 
	( 0,002
	( 0,003

	Температура повітря
	70 0С
	70 0С
	( 5 0С
	( 10 0С


Примітки: 

1. Значення порогів спрацьовуванні встановлюються при випуску з виробництва. 

2. Паспортні пороги спрацьовування сигналізації можуть бути змінені на інші значення за вимогою замовника.

2.5 Споживана потужність, не більше: а) блока блоку управління ВАРТА 1-03 – 4,6 ВА, ВАРТА 1-03П – 4,6 Вт; б) давача з напівпровідниковим сенсором – 0,5 Вт.

2.6 Напруга живлення, В:

блоків управління ВАРТА 1-03, ВАРТА 1-03«і» - змінного струму 230 (+10%,  -15%);

блоку управління  ВАРТА 1-03П - постійного струму від 12 до 14;

давача – постійного струму 12.

2.7 Габаритні розміри складових частин, мм, не більше: 

блоку управління — 170х190х90; 

давача                     — 124х127х51.

2.8 Маса складових частин, кг, не більше:

блоку управління —1,0; 

давача                    — 0,8.

2.9 Час спрацювання сигналізації: для давачів метану та пропану не більше 60 с, для давачів окису вуглецю не більше 180 с.

2.10 Час прогрівання газосигналізатора — не більше 5 хв.

2.11 Рівень звукового тиску при видачі звукового сигналу по осі звуковипромінювача на відстані 1 м — не менше 85 дБА.

2.12 Проведення технічного обслуговування – у відповідності з розділом 7 даної настанови.

2.13 Параметри комутованих електричних кіл: сила струму — до 5 А при напрузі змінного струму до 250 В або постійного струму до 28 В.

2.14 Ступінь захисту оболонки від зовнішніх впливів за ДСТУ EN 60529:

блока управління - IР54; 

давача                    - ІР65.

2.15 Пікова напруга імпульсного вихідного сигналу («12В імп.») не менше 20 В.

2.16 Параметри кабелю, що з’єднує давач з блоком управління:

мідний, багатожильний, переріз – не менше 1 мм2;

екранований – при довжині лінії зв’язку до 600 м;

Примітка - При відсутності електрозавад допускається застосування неекранованого кабелю – при довжині лінії зв’язку до 600 м.

2.17 Газосигналізатор витримують вплив протягом 10 хв перевантаження:

для давачів метану — об’ємною часткою метану до 2,25%  (до 45% НМЗ);

для давачів пропану — об’ємною часткою пропану до 0,9% (до 45% НМЗ);

для давачів окису вуглецю — об’ємною часткою окису вуглецю до 0,025 %.

Час відновлення працездатності після перевантаження— не більше 10 хв.
2.18 Газосигналізатор нечутливий до впливу невимірюваних компонентів:

для давачів метану та пропану — об’ємною часткою окису вуглецю до 0,015 %; 

для давачів окису вуглецю — об’ємною часткою метану до 2%, пропану до 0,8%.

2.19 Радіозавади, що створюються газосигналізатором, не перевищують рівні, встановлені ДСТУ EN 50270:2014 (EN 50270:2006, IDT).

2.20 Газосигналізатор стійкий до впливу електростатичних розрядів. 

2.21 Газосигналізатор в транспортній тарі стійкий до впливу:

температури навколишнього повітря від мінус 30 оС до плюс 50 оС;

відносної вологості до 98 % при температурі 25 оС;

транспортної тряски з прискоренням 30 м/с2 і частотою від 80 до 120 ударів за хвилину.

2.22 Середнє напрацювання на відмову газосигналізатора — не менше 60 000 год.

2.23 Повний середній строк служби газосигналізатора— не менше 10 років.

2.24 Середній час відновлення працездатності газосигналізатора технічним обслуговуванням або поточним ремонтом— не більше 1 год.

3. БУДОВА І ПРИНЦИП РОБОТИ ГАЗОСИГНАЛІЗАТОРА

3.1 Принцип дії газосигналізатора оснований на перетворенні концентрації контрольованого газу в електричний сигнал давачами з напівпровідниковими сенсорами. Електронна схема в режимі «ЧЕРГУВАННЯ» здійснює порівняння величини сигналу від давача із заданими пороговими значеннями і при його перевищенні переключається в режим «ТРИВОГА», виробляючи сигнали управління для світлової, звукової сигналізації і зовнішніх виконавчих пристроїв. Для перевірки працездатності газосигналізатора передбачений режим «ТЕСТ».

3.2 Газосигналізатор складається з блоку управління і давачів СН4, С3Н8, СО та (або) температури. Кількість давачів (від одного до чотирьох) та їх комбінація по типах визначається замовником в залежності від необхідної кількості контрольованих точок та компонентів. 

3.3 Давачі складаються з двох частин: корпусу, який виконано з алюмінієвого сплаву, де розміщується плата процесора та головки давача в якій розташовано чутливий елемент (сенсор). Спосіб подачі повітряної суміші до чутливого елементу – дифузійний

3.4 Блок управління виконаний в полістироловому  корпусі. В блоці розташовані дві плати. На основній платі змонтовані пристрій живлення давачів, виконавчі реле комутації зовнішніх електричних кіл, звуковий сигнальний пристрій. В нижній частині плати під з’ємною кришкою розміщені клемники для зовнішніх з’єднань. На платі нанесене маркування клемника.

На платі індикації змонтовані електричне коло управління і світлодіодні індикатори стану каналів приладу та концентрації газу у відповідних каналах. Плата індикації з основною платою блоку живлення з’єднані за допомогою шлейфу з роз’ємами.

3.5 Передня панель блоку управління (рисунок 1) має інтегральний світлодіодний  пристрій візуального відображення інформації (далі ПВВ), що дозволяє контролювати стан загазованості в кожному з каналів (НОРМА, ПОРІГ, 1 ПОРІГ 2), а також стан каналів ВІДМОВА (АВАРІЯ, для газосигналізаторів, що вироблені до 2022 року).

3.6 Індикація включеного стану приладу – світловий сигнал зеленого кольору МЕРЕЖА (для виконання ВАРТА 1-03П свідчить про включення в мережу змінного або постійного струму напругою 12В).

3.7 При значеннях температури повітря, концентрації метану, пропану і окису вуглецю менше ніж порогове (ПОРІГ 1) у відповідних каналах засвічується зелений світловий сигнал НОРМА.

[image: image2.jpg]f FrABOCUTHAJNI3ATOP

BAPTA 1-03

~

MEPEXA
KOHLEHTPALIA TA3Y . <

Tab6no napameTtpis »| MoPir2 m 'm ] ] TPUBOTA
PiBHS 3ara3oBaHOCTiI MOPII 1 //;%\

KaHanis I . P

L p— L =
——#— HOPMA )—m -—]IE
Ta6np CTaHy __» 1§ BIIMOBA)
KaHarniB 3B’s13Ky . = - - .
3 naBayamm KAHAM1  KAHAN 2 KAHAN 3  KAHAT 4
TECT cTon
(]
amlEM)y0

KHomka yBiMKHEHHS
pexumy « TECT»

KHonka BUMUKaHHS
pexmumy « TECT»
(BUMUKaHHSI pexxnmMy
«TPUBOTA»)

IHOukaTop
€NeKTPOXMBIEHHS]

CBiTnosBykoBuN
iHOnKaTop
«TPBOTA»




Рисунок 1 - Передня панель блоку управління газосигналізатора

3.8 За відсутності одного з давачів газосигналізатора у відповідному каналі засвічується жовтий світловий сигнал ВІДМОВА (АВАРІЯ, для газосигналізаторів, що вироблені до 2022 року).

3.9 В приладі передбачена система тестового контролю. При натисненні кнопки ТЕСТ в чотирьох каналах засвічуються світлодіоди ВІДМОВА (або АВАРІЯ),  НОРМА, ПОРІГ 1 та ПОРІГ 2, видається звуковий сигнал і по закінченню часу затримки не більше як 30 секунд засвічується індикатор ТРИВОГА та видаються сигнали на спрацювання всіх зовнішніх пристроїв. Для повернення приладу в режим «ЧЕРГУВАННЯ» необхідно натиснути кнопку  СТОП, світлодіоди ВІДМОВА (або АВАРІЯ), ПОРІГ 1, ПОРІГ 2 і ТРИВОГА гаснуть, звуковий сигнал припиняється, що свідчить про справність блоку управління газосигналізатора. УВАГА! Протягом 15 секунд після вмикання блоку управління до мережі використання режиму «ТЕСТ» неможливо.
3.10 В блоці управління для ввімкнення світлозвукосигнальних та виконавчих пристроїв передбачене імпульсне джерело постійної напруги 12 В для підключення клапанів з імпульсним живленням всіх типів, джерело постійної нестабілізованої напруги 12 В з навантажувальною здатністю до 0,25 А для живлення зовнішніх сигнальних пристроїв (світлове табло, сирена, тощо) під час видачі попереджувальної та тривожної сигналізації: одне реле для включення світлозвукосигнальних та виконавчих пристроїв, що повинні спрацьовувати по стану ПОРІГ 1 та два реле для включення світлозвукосигнальних та виконавчих пристроїв, що повинні спрацьовувати по стану ТРИВОГА.

3.11 При підвищенні об’ємної частки газу до першого порогового значення спрацьовує реле ПОРІГ 1, видається попереджувальна сигналізація — звуковий сигнал і на передній панелі блоку управління у каналі до якого під’єднано давач, що виявив підвищення концентрації, засвічується червоний світловий сигнал ПОРІГ 1.

3.12 При подальшому підвищенні об’ємної частки газу до другого порогового значення видається тривожна сигналізація — червоний світловий сигнал ПОРІГ 2, звуковий сигнал і по закінченню часу затримки не більше як 30 сек засвічується червоний світлодіод ТРИВОГА, спрацьовують реле ПОРІГ 2 та імпульсне джерело на 12В, видаються сигнали на зовнішні пристрої. При цьому виконується самоблокування тривожної сигналізації.

3.13 Тривожна сигналізація відключається при натисненні кнопки СТОП тільки за умови зниження об’ємної частки контрольованого газу нижче значення, що відповідає другому пороговому значенню, або при утримуванні кнопки СТОП.
3.14 При несправності, обриві з’єднувальних ліній здавачів  газосигналізатора видається сигналізація про несправність (жовтий світловий сигнал ВІДМОВА (АВАРІЯ, для газосигналізаторів, що вироблені до 2022 року).

3.15 Зведені дані щодо стану сигналізації та управляючих сигналів на виконавчі пристрої наведено у додатку Д.

3.16 Виробник залишає за собою право на внесення змін в конструкцію і схемні рішення, що не погіршують технічних характеристик і не впливають на вибухозахищеність газосигналізатора без повідомлення споживача.

4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБУХОЗАХИСТУ

Вибухозахист давача забезпечується видом вибухозахисту: “вибухонепроникна оболонка” (d) та «іскробезпечне електричне коло» (i), виконанням загальних вимог до вибухозахищеного електрообладнання відповідно «Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах», затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1055, ДСТУ EN 60079-0:2017, ДСТУ EN 60079-1:2017 і ДСТУ EN 60079-11: 2016.

4.1 Вид вибухозахисту «вибухонепроникна оболонка» (d) забезпечується:

– електричні частини давача розміщені в вибухонепроникній оболонці, яка має високу ступінь механічної міцності згідно ДСТУ EN 60079-0, витримує тиск вибуху і виключає його передавання в оточуюче вибухонебезпечне середовище;

– міцність вибухонепроникної оболонки перевіряється шляхом пневматичних випробувань надлишковим тиском при її виготовленні;

– оболонка складається з двох відділень: відділення процесора та  головки давача з вільним  об’ємом 145 см3 та 5 см3  відповідно;

– вибухонепроникність відділень оболонки забезпечується використанням плоско-фланцевих, різьбових та герметизованих з’єднань. На кресленні засобів вибухозахисту           (додаток Б) ці з’єднання позначені словом “Взрыв” з наведенням вимог і параметрів згідно ДСТУ EN 60079-1: максимальної ширини (W1) та мінімальної довжини щілини (L1, L2), осьової довжини різьби та кількості ниток різьби в зчеплені, довжини герметизованого з’єднання та інше;

– вибухонепроникність головки давача забезпечена застосуванням щілинного вогнеперешкоджувача (фільтру) та його герметичного з’єднання з кришкою; 

– захист різьбових вибухонебезпечних з’єднань, позначених “Взрыв”, від самовідгвинчування забезпечується клейовим стопорінням;

– ступінь захисту від зовнішніх впливів відповідно до п.2.16 забезпечено ущільненням кабелю і з’єднання “кришка-корпус” еластичними гумовими кільцями, а також різьбовими з’єднаннями деталей корпусу, що стопоряться клеєм К-300;

– оболонка давача має внутрішній і зовнішній заземлювальні  затискачі, виконані за ГОСТ 21130, та позначені знаками заземлення;
– спеціальні болти  кріплення, струмопровідні та заземлювальні затискачі захищені від самовідгвинчування за допомогою пружинних шайб;

– на знімній кришці  давача є попереджувальний напис “УВАГА! Відкривати після  відключення від мережі” та маркування виду вибухозахисту відповідно п. 1.3; 

– максимальна температура на зовнішній поверхні оболонки давача, а також внутрішніх частин не перевищує допустиму ДСТУ EN 60079-0 для температурного класу електрообладнання Т4 (1300С) з урахуванням  максимальної температури навколишнього середовища Та=60 оС;

– в електричній схемі давача відсутні іскронебезпечні елементи;

–  регулювальні гвинти підстроювальних резисторів фіксуються фарбою.  

4.2 Вид вибухозахисту «іскробезпечне електричне коло» забезпечується:

–  напруга та струм електричних кiл давачів (ВАРТА 1-03«і») або давача температури (усі модифікації окрім ВАРТА 1-03«і») газосигналізатора у нормальному та аварійному режимах роботи обмежена до iскробезпечних значень за допомогою бар'єра iскрозахисту, що встановлений у блоці управління газосигналізатора ВАРТА 1-03«і» або у давачу температури (усі модифікації окрім ВАРТА 1-03«і»); 

– внутрішні та зовнішні індуктивності та електрична ємність iскробезпечних  кiл обмежені до безпечних значень;

– на плати з компонентами електричної схеми та місця пайки на внутрішніх роз'ємах газосигналізаторів нанесено  електроізолююче   покриття;

–  навантаження компонентів, що забезпечують iскрозахист, не перевищує 2/3 від їх допустимих значень струму, напруги та потужності; 

– забезпечено шляхи витоку та електричні зазори між іскробезпечними колами та iскронебезпечними колами/корпусом, а також мiж компонентами, що забезпечують iскробезпеку; 

– бар'єр iскрозахисту давача блоку живлення газосигналізатора  (окрім ВАРТА 1-03«і») розрахований на максимальну напругу iскронебезпечних кiл до 250 В;

– температура зовнішньої поверхні  оболонки давачів не перевішує значення, нормоване для температурного класу електрообладнання Т4 згідно з ДСТУ EN 60079-0.

4.3 Загальний вид і засоби вибухозахисту давачів і сенсора наведені у додатку Б.

5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБУХОЗАХИСТУ ПРИ МОНТАЖІ

5.1 Монтаж газосигналізатора повинен виконуватись спеціалізованим підприємством згідно з:

проектним рішенням; 

настановою з експлуатації та інструкцією з монтажу; 

«Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» (ДНАОП 40.1-1.32-01); 

«Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (ДНАОП 40.1.21-98);

«Інструкцією з монтажу електрообладнання, силових і освітлювальних мереж вибухонебезпечних зон» (ВСН 332-74).

5.2 Давачі необхідно встановлювати в зонах приміщень, згідно з розділом “Призначення та галузь застосування” ” як найближче до можливих джерел витоку газів.

5.3 Перед тим як приступити до монтажу давача, необхідно здійснити його зовнішній огляд. При цьому слід звернути увагу на : 

– наявність маркування вибухозахисту і попереджувального напису, знаки вибухозахисту повинні бути контрастними і зберігатись весь строк служби виробу; 

– відсутність пошкоджень оболонки;

– відсутність пошкоджень (тріщин, відколів, розшарування) вогнеперешкоджувача (фільтру) головки давача;

– наявність всіх кріпильних елементів;

– наявність та цілісність ущільнення  в з’єднанні “кришка-корпус”; 

– стан ущільнюючих пристроїв кришки та кабельних вводів; 

– наявність заземлюючих пристроїв.

Обов’язково перевірити стан вибухозахисних поверхонь кришки і корпусу давача. На цих поверхнях не повинно бути раковин, тріщин, механічних пошкоджень, покриття фарбою.

5.4. Всі монтажні роботи необхідно проводити при відключеному живленні газосигналізатора. Для монтажу застосувати кабель круглого перерізу з зовнішнім діаметром від 6 мм до 9 мм. В один кабельний ввід рекомендується  вводити тільки один кабель. За додатковою інформацією звертатися до інструкції з монтажу ИТЕМ. 411712.001 ИМ.

5.5. Жили кабелю повинні бути опаяні та введені в клемник до упору ізоляції жили.

Спеціальні умови застосування. При монтажі має бути забезпечене додаткове кріплення кабелю зовнішнього електричного живлення давачів в системі прокладання,  а також в безпосередній близькості від кабельного вводу, щоб унеможливити його висмикування  або перекручування.

5.6 Давач повинен бути заземлений за допомогою заземлюючих пристроїв. Перехідний опір між заземлюючим затискачем та кожною металевою частиною оболонки, повинен бути не більше 0,1 Ом.

5.7 По завершенню монтажу перевіряється величина опору заземлюючого пристрою, яка повинна складати не більше 4 Ом.

УВАГА! З метою забезпечення встановленого рівня вибухозахисту та ІР-захисту:

- кришку давача, яка знімалась при монтажі необхідно встановити на місце і звернути увагу на її повне прилягання до корпусу, а також перевірити стан кріплення кабелю (кабель не повинен висмикуватись і провертатись у вузлі ущільнення). Забезпечити рівномірне затягування кріпильних гвинтів, перевірити ширину щілини між корпусом і кришкою за допомогою стандартних щупів, наприклад,  набору  вимірювальних щупів № 2 (номінальна товщина від 0,02 до 0,50 мм з кроком 0,05). Ширина щілини по всьому периметру має бути менше 0,1мм; 

- ущільнення всіх кабелів повинно бути виконано дуже ретельно;

- вільні кабельні вводи блоку управління повинні бути закриті (загерметизовані) заглушками з комплекту блоку управління газосигналізатора (таблиця 3 паспорта газосигналізатор ВАРТА 1 ИТЕМ. 411712.001 ПС);

- перевірити щоб невикористані різьбові отвори на боковій стінці корпусу давача були закриті різьбовими заглушками встановленими на клеї заводом-виробником (у разі використання корпусу з двома кабельними вводами).
6. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

6.1 Забезпечення вибухозахисту при експлуатації

6.1.1 При експлуатації газосигналізатора (давача) необхідно керуватись вимогами НПАОП 40.1-1.32-01 “Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок».

6.1.2 При експлуатації давачів необхідно підтримувати його працездатний стан і виконувати всі заходи в повній відповідності до розділів «Забезпечення вибухозахисту» і «Забезпечення вибухозахисту при монтажі».

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
- експлуатація газосигналізатора з пошкодженими чи відсутніми елементами вибухозахисту та ІР-захисту;

 - випробувати давачі газосигналізатора за допомогою газу з запальничок та експлуатувати давачі з пошкодженими деталями або несправностями;
- заміна деталей вибухонепроникної оболонки давачів (кріпильні гвинти кришки, ущільнювальні кільця кабельного вводу і кришки) на деталі, не передбачені конструкторською  документацією виробника. 

6.2 Давачі можуть встановлюватися у вибухонебезпечних зонах, якомога ближче до можливих джерел витоків газу у вертикальному положенні, головкою давача донизу. Електричні з’єднання давачів з блоком управління виконуються кабелем типу КВВГэ-4 (екранований) або ПВС-4 (неекранований). Порядок підключення  більш детально описано в інструкції з монтажу.

6.3 Підготовка і включення газосигналізатора в роботу.

УВАГА! Після тривалого зберігання газосигналізатор необхідно увімкнути та витримати увімкненим перед експлуатацією до 60 хв для відновлення метрологічних характеристик.
6.3.1 Перевірити герметичність електромагнітного клапана на газопроводі.

6.3.2 Подати живлення на прилад. При цьому на передній панелі блоку управління повинен засвітитися світловий сигнал зеленого кольору «МЕРЕЖА» (для виконання ВАРТА 1-03П – це свідчить про включення в мережу змінного або постійного струму напругою 12 В).

Під час прогріву (не більше 5 хв) можливо спрацювання світлової і звукової сигналізації. В цьому випадку необхідно натиснути кнопку СТОП та дочекатись повного прогріву давачів (погашення червоних світлодіодів, відсутність звукової сигналізації). При значеннях температури повітря і (або) об’ємної частки метану, пропану, окису вуглецю в повітрі контрольованих зон менше порогового (ПОРІГ 1) у відповідних каналах засвічується зелений світловий сигнал НОРМА.

6.4 Можливі несправності під час експлуатації приладів та способи їх усунення                   наведені у таблиці 2.

Таблиця 2

	Характер  несправності
	Можлива причина
	Спосіб  усунення

	Відсутність будь-якої світлової сигналізації при вмиканні БУ газосигналізатора
	Перегорів запобіжник
	Заміна запобіжника

	Газосигналізатор видає сигнал ВІДМОВА (АВАРІЯ, для газосигналізаторів, що вироблені до 2022 року).
	1. Обрив лінії зв’язку давача з блоком управління

2. Несправність давача
	Відновлення лінії зв’язку

Заміна давача

	При спрацюванні сигналізації не видаються сигнали на зовнішні пристрої
	1. Несправність БУ

2. Несправність лінії зв’язку БУ з зовнішніми пристроями
	Ремонт БУ

Відновлення лінії зв’язку


6.5 УВАГА! В залежності від рівня вібраційних та інших шкідливих впливів необхідно, з встановленою на підприємстві періодичністю, але не рідше ніж вказано в розділі 7 цієї настанови, перевіряти стан місць герметизації що впливають на рівень вибухозахисту та ІР-захисту газосигналізатора (додаток В).

6.6 Ситуації, яких необхідно уникати при використанні давачів газосигналізаторів:
- впливу випарів кремнійорганічних сполук (парів силікону, тощо) та експлуатації в приміщеннях з високою концентрацією висококорозійних випарів (фтору, сірки; фосфору, миш’яку, сірководню тощо);
- прямого контакту з водою та бризками морської води;

- експлуатації в середовищі з дуже низьким вмістом кисню (менш ніж 18%);

- конденсації води на поверхні корпуса сенсора;
- експлуатації в середовищі з високою концентрацією горючих газів (більше ніж НМЗ);
- тривалого випливу несприятливого середовища (високій вологості, надзвичайних температур, тощо);

- ударних навантажень.
7. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДЕРЖАВНА ПОВІРКА

7.1 Технічне обслуговування газосигналізатора та його повірка проводиться в обсягах та з періодичністю, що вказані в таблиці 3.

Таблиця 3
	№

операції
	Операції технічного обслуговування
	Номер пункту 
	Вид технічного обслуговування

	
	
	
	Щоденне обслуговування (при здаванні- прийманні зміни.)
	Щомісячне обслуговування (1р/міс.)
	Піврічне обслуговування

(1р/6 міс.)
	Довідково:

державна повірка

(1р/12 міс)

	1
	Перевірка загазованості приміщень об’єкту.
	7.4.1
	Перед монтажем
	+
	+

	2
	Зовнішній огляд


	7.4.2
	+
	+
	+
	+

	3
	Проведення “Тест-контролю” (газосигналізатор + зовнішні пристрої 
по І-му порогу)


	7.4.3
	+
	
	
	

	4
	Видалення забруднень на елементах газосигналізатора, перевірка фільтру давача та його чищення


	7.4.4
	при необхідності
	+
	+
	

	5
	Перевірка спрацювання пристроїв захисту, блокування і сигналізації

(комплексний тест-контроль)


	7.4.5
	
	+
	+ 
	

	6
	Перевірка газосигналізатора на відповідність встановленим параметрам 


	7.4.6
	
	
	+
	

	7
	Перевірка виконання вимог щодо забезпе-чення встановленого рівня вибухозасту, «ІР» захисту та заземлення.
	7.4.7
	
	+
	+
	

	8
	Перевірка функціонування
	ДСТУ

9083:2021
	
	
	
	+

	9
	Контроль основної похибки і часу спрацювання сигналізації


	ДСТУ

9083:2021
	
	
	
	+


7.1.1. При проведенні технічного обслуговування повинні застосовуватись засоби, що наведені у таблиці 4.

Таблиця 4

	Номер пункту


	Найменування робочого еталону, допоміжного засобу проведення ТО; документ, що регламентує технічні вимоги до засобу проведення ТО, метрологічні (основні технічні) характеристики

	7.4.1
	Течошукач-газосигналізатор ВАРТА 5   ТУ У 23161579.003-2004 (чи аналогічний прилад)



	7.4.4
	Пилосос побутовий чи балон зі стиснутим повітрям, шланг з насадкою, спецключ.



	7.4.4
	Миючі засоби, пензлі, ганчір’я.



	7.4.6, 10.2
	Стандартні зразки складу – калібруючі (далі КГС) газові суміші ТУ 24.1‑02568182‑001:2005. (Характеристики КГС наведені у додатку Д)*



	7.4.6, 8.2
	Фен промисловий, термометр електронний з виносним давачем

	7.4.5, 7.4.6, 8.2
	Секундомір СОСпр-26-2 ГОСТ 5072-79 *

	7.4.6, 8.2
	Ротаметр РМ-А-0,063 ГУ3 ТУ 1-01-0249-75 *

	7.4.6, 8.2
	Редуктор ДКП-1-65 ТУ 26-05-463-76, вентиль тонкого регулювання ВТР *



	7.4.6, 8.2
	Насадка для подачі КГС (входить до комплекту поставки сигналізатора відповідно до замовлення) *



	7.4.6, 8.2
	Трубка ПХВ 6х1,5 ТУ 6-61-1196-79 *



	7.4.6, 8.2
	Прилад електровимірювальний комбінований електродинамічної системи типу Ц4353 (чи його аналог) ТУ25-04-3303-77 


Примітки

1. Дозволяється застосовувати інші засоби проведення технічного обслуговування, які спроможні контролювати характеристики газосигналізаторів з необхідною точністю.

2. Засоби вимірювальної техніки, які використовуються під час проведення технічного обслуговування, повинні бути повірені або атестовані.

3. Приладдя, що відмічені «*» знаходяться в перевірочній валізі виробництва ТОВ «ТЕМІО», склад КГС  – за замовленням.

7.1.2. Газосигналізатор підлягає повірці після ремонту і періодичній державній повірці впродовж експлуатації. Міжповірочний інтервал – не більше 12 місяців (у відповідності до Наказу Мінекономрозвитку України від 13.10.2016 р. № 1747). Повірка газосигналізатора проводиться у відповідності до ДСТУ 9083:2021.
7.1.3. Піврічне обслуговування газосигналізатора рекомендовано проводити напередодні проведення повірки і тільки спеціалізованою організацією, що має відповідний сертифікат чи представниками фірми-виробника у відповідності до вимог даної інструкції
7.1.4. Щоденне обслуговування проводиться навченими працівниками експлуатанта, щомісячне – інженером КВПіА експлуатанта.

7.1.5 Рекомендована послідовність виконання операцій під час проведення піврічного технічного обслуговування:1 → 2 → 3 → 4 → 6 → 5.

7.2. Вимоги безпеки
7.2.1. Для проведення технічного обслуговування газосигналізаторів залучається сервісна бригада у складі не менше двох фахівців.

7.2.2. При проведенні технічного обслуговування повинні виконуватися вимоги безпеки, зазначені в експлуатаційній документації газосигналізатора та засобів проведення технічного обслуговування.

7.2.3. Приміщення, в якому проводиться обслуговування, повинне бути обладнане витяжною вентиляцією. Не дозволяється скидати КГС в атмосферу приміщення.

7.2.4. При проведенні технічного обслуговуванні повинні виконуватись чинні "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів".

7.2.5. При використанні балонів зі стисненими газами повинні виконуватись чинні "Правила будови та безпечної експлуатації посудин що працюють під тиском".

7.3. Умови проведення технічного обслуговування та підготовка до нього.

Умови проведення:

- атмосферний тиск від 86 кПа до 104 кПа;

- температура навколишнього повітря і КГС на вході газосигналізатора від 15 оС до 25 оС;

- відносна вологість повітря від 30% до 80%; 

- напруга живлення мережі змінного струму – від 187 В до 242 В, частота (50±1) Гц;

- вміст агресивних і токсичних компонентів у повітрі – в межах санітарних норм.

Перед проведенням технічного обслуговування повинні бути виконані такі підготовчі роботи:

7.3.1. Балони з КГС і засоби обслуговування повинні бути витримані у приміщенні, в якому проводиться технічне обслуговування, до вирівнювання їхньої температури з температурою приміщення.

7.3.2. Газосигналізатор і засоби обслуговування повинні бути підготовлені до роботи згідно з експлуатаційною документацією.

7.3.3. Дозволяється проведення технічного обслуговування на місці експлуатації (без демонтажу блоку управління та вимірювальних перетворювачів).

7.3.4. У разі перерви в експлуатації газосигналізатора більш ніж 30 діб (газосигналізатор було вимкнено), перед проведенням операцій обслуговування необхідно витримати його включеним не менше 2 годин для відновлення метрологічних характеристик.
7.4. Операції технічного обслуговування 

7.4.1. Перевірка загазованості приміщень об’єкту.

Перед монтажем газосигналізаторів чи перед проведенням періодичного ТО перевірити загазованість приміщень об’єкту течошукачем-газосигналізатором ВАРТА 5 (чи аналогічним 

приладом), для чого привести його в робоче положення та провести заміри. При виявленні рівня загазованості більше, ніж 0,01% об’ємної частки, чи з появою адаптивної звукової сигналізації, знайти місце витікання газу (СН4, С3Н8) та повідомити про це керівництво об’єкта. Проведення ТО здійснюється тільки після усунення витоку.

7.4.2. Зовнішній огляд (щоденно при здаванні - прийманні зміни)
При проведенні зовнішнього огляду необхідно переконатись у відсутності пошкоджень та інших дефектів, які заважають нормальному функціонуванню газосигналізатора або призводять до порушень вимог безпеки праці, виробничої санітарії і охорони навколишнього середовища та порушують його вибухозахист, а саме перевірити:

– світлову сигналізацію справного стану газосигналізатора на блоці управління – світяться зелений світлодіод контролю мережі живлення «220В» (МЕРЕЖА), світлодіоди “НОРМА” зеленого кольору тих каналів, до яких підключені давачі та жовтого кольору “ТРИВОГА” тих каналів, до яких давачі не підключені;

– цілісність корпусів блоку управління та давачів (вимірювальних перетворювачів), відсутність на них тріщин, зминань, корозій та інших пошкоджень, вироби повинні знаходитись в нормальному стані і чистоті;

– наявність всіх деталей кріплення та їх елементів, надійність кріплення елементів газосигналізатора до конструкцій об'єкту;

– наявність і цілісність пломб (якщо вони були встановлені);

– наявність марковання вибухозахисту і попереджувального напису, знаки вибухозахисту повинні бути контрастними і зберігатися весь термін служби виробу;

– стан ущільнення кришки та кабельних вводів (кабель не повинен висмикуватись і провертатись у вузлі ущільнення);

– відсутність попадання на блок управління, давачі та з'єднуючі магістралі води, вологи та інших рідин, парів, аерозолів

При виявленні забруднень видалити їх з корпусу блоку управління, з’єднуючої магістралі та давачів газосигналізатора, по можливості усунути причини забруднення.

7.4.3. Проведення “Тест-контролю” (щоденно при здаванні - прийманні зміни) 

Натиснути та утримувати кнопку “ТЕСТ” на блоці управління 15 - 20 секунд. Одночасно з натисканням кнопки засвічуються всі світлодіоди світлової індикації каналів на передній панелі блока управління, включається внутрішня сирена блоку, спрацьовують зовнішні пристрої що підключені до реле І-го порогу у відповідності з проектом об’єкта (як приклад  див. додаток Г). Проконтролювати справність світлової, внутрішньої звукової сигналізації та спрацювання зовнішніх пристроїв, відпустити кнопку “ТЕСТ” –  газосигналізатор повернеться у режим «ЧЕРГУВАННЯ».

7.4.4 Видалення забруднень на елементах газосигналізатора, перевірка фільтру (захисної решітки) давача та їх чищення (при необхідності, але не рідше 1 раз на місяць)

Видалення забруднень з елементів газосигналізатора та з’єднуючих магістралей здійснюється шляхом змітання пензлями та протирання фланеллю. При необхідності дозволяється змочувати фланель у мильно-водяному розчині з наступним протиранням «насухо».

Фільтр давача (сітка давача ТоС) повинні бути без деформувань та забруднень. Клітинки решітки повинні мати однаковий розмір.

Для їх чищення необхідно за допомогою сухого пензля зняти забруднення з фільтра (решітки давача ТоС) та побутовим пилососом відсмоктати його залишки.

Якщо фільтр чи решітка очищені недостатньо, то їх необхідно промити мильно-водяним розчином з використанням пензля з послідуючою ретельною просушкою стиснутим повітрям (для виключення хибного спрацювання давача).

ЗАБОРОНЕНО! Застосування розчинників (ацетон, уайт-спиріт).

7.4.5. Перевірка спрацювання пристроїв захисту, блокування і сигналізації (комплексний Тест-контроль - під час проведення щомісячного та піврічного обслуговування).

Натиснути та утримувати кнопку “ТЕСТ” на блоці управління  30 секунд (до висвітлювання світлодіоду “ТРИВОГА”).

Одночасно з натисканням кнопки:

- світяться всі світлодіоди світлової індикації каналів на передній панелі блока управління;

- включається внутрішня сирена блоку;

- спрацьовують зовнішні пристрої що підключені до реле І-го порогу у відповідності з проектом об’єкта;

Через 30 секунд після натискання кнопки “ТЕСТ” одночасно:
- світиться світлодіод “ТРИВОГА”;

- спрацьовує імпульсне джерело (на 12 В);

- здійснюється перекомутація контактних груп реле ІІ-го порогу, що в свою чергу включає зовнішні пристрої, які змонтовані у відповідності з проектом об'єкту (звукову та світлову сигналізацію, відсічні клапана, витяжну вентиляцію) та схема газосигналізатора стає на самоблокування.

Перевірити спрацювання периферійних пристроїв за відповідними ознаками.

Натисканням кнопки “СТОП” переключити газосигналізатор у режим «ЧЕРГУВАННЯ».

Перевести периферійні пристрої у вихідне положення (як приклад – відкрити відсічні клапани).

7.4.6. Перевірка газосигналізатора на відповідність встановленим параметрам (під час проведення піврічного обслуговування)
Перевіряється час спрацювання сигналізації та параметри управляючих сигналів.

Зібрати схему у відповідності до рисунку 2.

Відкрити клемну кришку блоку управління, перевірити наявність напруги =12 В на клемі “+12 В”, яке видається зовнішнім споживачам, приєднати прилад електровимірювальний комбінований Ц4353 до клем “12 В імп” (вихідні клеми імпульсного джерела на 12 В).


[image: image3.wmf]1    

2    

3    

4    

5    

7    

6    

8    


1 - балон з КГС; 2 - редуктор; 3 – вентиль ВТР; 4 – ротаметр; 5 - повірочна насадка;

6 - блок управління газосигналізатора; 7 – вимірювальні перетворювачі; 

8 – прилад електровимірювальний комбінований

Рисунок 2 -  Схема контролю характеристик газосигналізатора ВАРТА 1-03

Зняти з головки давача повірочну насадку, відкрити балон з КГС № 3 (при справному газосигналізаторі забезпечує його гарантоване спрацювання) з компонентом в залежності від вимірювального перетворювача (давача) що перевіряється, встановити за допомогою вентиля тонкої регулювання (далі ВТР) та ротаметра витрату КГС 0,4±0,1 дм3/хв., продути газову лінію разом з насадкою не менше 1хв;

Встановити (при необхідності за допомогою штанги-подовжувача) повірочну насадку на головку давача і одночасно ввімкнути секундомір.
У момент спрацювання сигналізації:

- висвітлюються світлодіод «Поріг 1» каналу, на якому знаходиться давач (вимірювальний перетворювач) що перевіряється;

- включається внутрішня сирена блоку управління;

- спрацьовують зовнішні пристрої що підключені до реле І-го порогу та контактів «СИРЕНА» у відповідності з проектом об’єкта (здійснюється перекомутація контактів реле І-го порогу, переривчасто видається =12В на клеми  «СИРЕНА»).

- при досягненні концентрації, що відповідає ІІ-му порогу, світлодіод «ПОРІГ 1» гасне та засвічується світлодіод «ПОРІГ 2».
Зняти показники часу спрацювання сигналізації по ІІ-му порогу з секундоміра, які не повинні перевищувати:

60 секунд – для давачів метану та пропану;

180 секунд – для давачів окису вуглецю.

Через 30 секунд після спрацювання сигналізації ІІ-го порогу, одночасно:

– висвітлюється червоний світлодіод “ТРИВОГА”;

– спрацьовує імпульсне джерело, яке контролюється по короткочасному відхиленню стрілки прибору на 12 В;
– спрацьовують силові реле ІІ-го порогу чим включаються зовнішні виконавчі пристрої;
– схема газосигналізатора стає на самоблокування.
В цьому стані закрити балон з КГС  №  3, зняти повірочну насадку та перевірити спрацювання периферійних пристроїв за відповідними ознаками.

Натисканням кнопки “СТОП” переключити газосигналізатор у режим «ЧЕРГУВАННЯ».

Перевести периферійні пристрої у вихідне положення (як приклад – відкрити відсічні клапани).

З метою перевірки спрацювання газосигналізатора по температурі:

-закріпити виносний давач термометра на корпусі головки давача То, приєднати прилад електровимірювальний комбінований Ц4353 до клем “12В імп” (вихідні клеми імпульсного джерела на 12В);

- ввімкнути промисловий фен, направити струмінь гарячого повітря на чутливий елемент давача То;
-при досягненні температури 70±5о(С) яка контролюється по термометру, спрацьовує сигналізація що відповідає ІІ-му порогу. 
Після засвічування світлодіода “ТРИВОГА” виключити фен, від’єднати виносний давач термометра, виконати операції щодо перевірки вихідних управляючих сигналів, провести перевірку спрацювання пристроїв захисту, блокування і сигналізації, повернути газосигналізатор у положення
“ЧЕРГУВАННЯ” натиснувши кнопку “СТОП” та перевести периферійні пристрої у вихідне положення (як приклад – відкрити відсічні клапани).
Від'єднати прилад Ц4353, закрити клемну кришку блоку управління. Перевести периферійні пристрої у вихідне положення.

Провести перевірку спрацювання пристроїв захисту, блокування і сигналізації без використання КГС (комплексний Тест-контроль) у відповідності з п. 7.4.5.
7.4.7 Під час проведення піврічного обслуговування, але не рідше, з урахуванням вібраційних та інших шкідливих впливів необхідно перевіряти збереження вимог, що викладено у п.п. 5.3-5.7 які забезпечують встановлені рівні вибухозахисту та ІР-захисту газосигналізатора.

УВАГА! Для забезпечення герметизації кінцевих давачів невикористані кабельні вводи обов’язково повинні бути закритими заглушками з комплекту постачання блоку управління газосигналізатора. Порядок монтажу заглушки вказано у інструкції з монтажу.

7.4.8 Результат технічного обслуговування вважається позитивним, якщо:

– видалені забруднення з елементів газосигналізатора, з’єднуючих магістралей та усунуті причини виникнення забруднень;

– пройшов “Тест-контроль” та спрацювали всі периферійні пристрої, які приєднані до І-го порогу газосигналізатора.
– при подаванні КГС №3 чи струменю гарячого повітря на відповідні вимірювальні перетворювачі, послідовно видається звукова і світлова сигналізації, що відповідають І-му та ІІ-му порогу спрацювання сигналізації;
– час спрацювання сигналізації по ІІ порогу, зафіксований секундоміром, не перевищує для давачів:
з напівпровідниковим сенсором:

60 секунд   – для давачів метану та пропану;

180 секунд – для давачів окису вуглецю та аміаку;

для давачів температури з терморезисторним сенсором час спрацювання не нормується.

Через 30 секунд після спрацювання сигналізації ІІ-го порогу газосигналізатор перейшов в режим «Тривога» та видав управляючі сигнали на включення пристроїв захисту, блокування і сигналізації (п.7.4.6), які змонтовані у відповідності з проектом об'єкту:

- схема газосигналізатора стала на самоблокування;
- пройшов комплексний “Тест-контроль” без застосування КГС;

- стан контактів реле при спрацюванні (не спрацюванні) сигналізації та інших управляючих сигналів на виконавчі пристрої відповідає наведеним у додатку Д.

При отриманні негативних результатів операції 7.4.5 чи 7.4.6 газосигналізатор регулюється чи відправляється на ремонт. Під час проведення ремонту газосигналізатору проводиться технічне обслуговування та його повірка. Газосигналізатори зняті в ремонт замінюються на ідентичні.

7.4.9 Результати технічного обслуговування та не гарантійних ремонтів, дані о проведенні періодичної державної повірки фіксуються відповідно в таблиці 5 та таблиці 6 паспорту ИТЕМ.411712.001 ПС на газосигналізатор ВАРТА 1.
8. РЕГУЛЮВАННЯ
8.1.Виконати умови що викладено у п. 7.3.

8.2 Порядок регулювання.

Регулювання порогів спрацювання, контроль абсолютної основної похибки спрацювання сигналізації, перевірка видачі світлової і звукової сигналізації проводиться у наступній послідовності:

а) зібрати схему (рисунок 2), встановити балон з КГС з компонентами в залежності від типу давача що регулюється та концентрацією для налаштування по І-му порогу (додаток Д);

б) зняти кришку корпусу давача, під’єднати прилад вимірювальний до контактів «-» та «Поріг 1» сервісного роз’єму ХР1 (рисунок 3)

в) увімкнути газосигналізатор. Під час самотестування (60 с) давача у відповідному каналі видають дискретний світловий сигнал;

г) відкрити вентиль балону, встановити за допомогою ВТР та ротаметру витрату КГС 0,4 ± 0,1дм2/хв., продути газову лінію разом з насадкою не менше 1хв, встановити насадку на давач і запустити секундомір. З метою компенсації нестабільності (падіння, дрейфу) Uнасич сенсора, проведення операції регулювання необхідно здійснювати з моменту подачі КГС у наступних інтервалах часу:

- давачів метану та пропану         –  60-120 секунд;

- давачів окису вуглецю                – 180-240 секунд;

д) через вказаний час (60 чи 180 секунд в залежності від типу давача). після подачі КГС, обертанням гвинта перемінного резистора R15, що знаходиться на платі давача, виставити порогове значення Uпорог для даного конкретного давача, чим добитись спрацювання світлової і звукової сигналізації по І-му порогу. Додатковим обертанням гвинта резистора (≈1/8 оберта) зменшити Uпорог на 50-70 мВ, чим забезпечити гарантоване спрацювання сигналізації (компенсувати флуктуації Uнасич сенсора).

Спрацювання контролювати за допомогою блоку управління газосигналізатора, Uпорог - по приладу вимірювальному, який під’єднано до контактів «-» та «Поріг 1» сервісного роз’єму давача ХР1;


[image: image4.png]noriIr 1
CEHCOP
noPIr 2

R 15
©
R 16
(<)





Рисунок 3- Плата процесора з сервісним роз’ємом та органами регулювання
е) закрити вентиль балону;

є) повторити операції а-е із застосуванням КГС з компонентами в залежності від типу давача який регулюється та концентрацій для налаштування по 2-му порогу. Встановити спрацювання 2-го порогу за допомогою резистора підлаштування R16, контролювати Uпорог - по приладу вимірювальному, який під’єднано до контактів «-» та «Поріг 2» сервісного роз’єму давача ХР1;

ж) регулювання інших типів давачів проводиться аналогічно.
і) після регулювання приладів (не менше ніж через 10 хв) повторити пункти а-е із застосуванням КГС № 1, 2 (для давачів метану), КГС № 3, 4 (для давачів пропану), КГС № 5, 6 (для давачів СО). Сигналізація повинна спрацьовувати після подачі відповідної КГС за час не більше ніж:

60 секунд – для давачів метану та пропану;

180 секунд – для давачів окису вуглецю;

При не спрацюванні необхідно провести регулювання давача ще раз.

Час спрацювання сигналізації обумовлено фізико-хімічними процесами, що відбуваються в сенсорах та схемно-конструкторськими рішеннями і не регулюється. У разі перевищення вказаних часових показників спрацювання необхідно провести пошук та усунення несправності (до заміни сенсора включно).

Вважається, що абсолютна похибка спрацьовування сигналізації відповідає вимогам, якщо при подачі КГС І-го порогу спрацьовує сигналізація по І-му порогу і не спрацьовує сигналізація по ІІ-му порогу та при подачі КГС ІІ-го порогу послідовно спрацьовує сигналізація по І-му порогу та ІІ-му порогу.
8.3 Проведення регулювання давачів температури

а) підключити давач до блоку управління;

б) зняти кришку корпусу давача, під’єднати прилад вимірювальний до контактів «-» та «Поріг 1» сервісного роз’єму давача ХР1 (рисунок 3), увімкнути газосигналізатор;

в) обертанням гвинта підстроювального резистора R15, що знаходиться на платі процесора, виставити максимальне значення Uпорог для даного конкретного давача, контролювати Uпорог - по приладу вимірювальному;

г) під’єднати прилад вимірювальний до контактів «-» та «Поріг 2» сервісного роз’єму давача ХР1 та обертанням гвинта змінного резистора R16, що знаходиться на платі процесора, виставити значення Uпорог = 3,41 В для даного конкретного давача;

д) зібрати давач, за допомогою фена промислового та термометра електронного перевірити спрацювання газосигналізатора в інтервалі 700С±50С. При досягненні температури 70±5о(С) яка контролюється по термометру, повинна спрацювати сигналізація що відповідає ІІ-му порогу.

При не спрацюванні газосигналізатора у вказаному інтервалі температур провести перепрограмування чи ремонт давача 

8.4. Завершення робіт.

8.4.1. Результати регулювання вважається позитивним, якщо:

- при подаванні КГС по Порогу ІІ чи струменю гарячого повітря на відповідні вимірювальні перетворювачі час спрацювання сигналізації по ІІ порогу, зафіксований секундоміром, не перевищує для давачів:

  з напівпровідниковим сенсором:

60 секунд   – для давачів метану та пропану;

180 секунд – для давачів окису вуглецю;

для давачів температури з терморезисторним сенсором час спрацювання не нормується;

- видаються сигнали на ввімкнення виконавчих пристроїв, що підключені до реле І-го порогу та послідовне включення світлової і звукової сигналізації, яка відповідає І-му та ІІ-му порогу;

- через 30 секунд після спрацювання сигналізації ІІ-го порогу газосигналізатор перейшов в режим «Тривога» та  видав управляючі сигнали на включення пристроїв захисту, блокування і сигналізації (п.7.4.6), які змонтовані у відповідності з проектом об'єкту:

- схема газосигналізатора стала на самоблокування.
- абсолютні похибки не перевищують встановлених значень.

- стан контактів реле при спрацюванні (не спрацюванні) сигналізації та інших управляючих сигналів на виконавчі пристрої відповідає наведеним у додатку Д.

8.4.2. Після завершення регулювання і налаштування приладу провести комплексний «ТЕСТ-КОНТРОЛЬ» (п. 7.4.5), залишити місце проведення робіт (обслуговування) в чистоті та порядку, газосигналізатор у працездатному стані в режимі «ЧЕРГУВАННЯ» здати експлуатанту.

9. МАРКОВАННЯ

9.1 З метою ідентифікації газосигналізатори мають стійке марковання, що наноситься на основну частину корпусу ззовні й легко читається.

9.2 Марковання містить таку інформацію:

назву виробника або постачальника, торгову марку або інші  ідентифікаційні позначки;

назву газосигналізатора та вид газу, що підлягає виявленню, наприклад, «газосигналізатор метану» та умовну позначку моделі;

заводський серійний номер та дата виготовлення приладу;

марковання відповідності: знак відповідності технічним регламентам з ідентифікаційним номером призначеного органу, додаткове метрологічне марковання, що складається із знака законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки і двох останніх цифр року його нанесення, оточених прямокутником, спеціальний знак вибухозахисту;
номер сертифіката експертизи типу;
спеціальне Ex-марковання для вибухонебезпечного газового середовища (група та категорія обладнання, знак середовища, вид вибухозахисту, категорія вибухонебезпечного середовища, температурний клас, рівень вибухозахисту та інша інформація, що є суттєвою для безпечного застосування).

робочий температурний діапазон оточуючого середовища;
напругу та частоту електричного живлення;

попереджувальні написи.

9.3 При потребі наноситься інша додаткова інформація.

10. ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

10.1 При завантаженні, перевантаженні і вивантаженні газосигналізаторів необхідно дотримуватись заходів перестороги, вказаних у вигляді попереджувальних написів на тарі та маніпуляційних знаків.

10.2 Газосигналізатори повинні зберігатись на складах в упакованому вигляді на стелажах в умовах зберігання 1 за ГОСТ 15150. В приміщеннях для зберігання не повинно бути газів і парів, які викликають корозію металів і електрорадіоелементів.

11. ГАЗОСИГНАЛІЗАТОР.    ЛЮДИНА.     ЕКОЛОГІЯ

Газосигналізатор має високі ергономічні властивості. Корпус блоку управління газосигналізатора з низькою теплопровідністю забезпечує комфортні умови його обслуговування у всьому температурному діапазоні експлуатації та не накопичує електростатичні заряди.

Незначна вага, геометричні розміри, колір та форма корпусу газосигналізатора дозволяють органічно вписати його у дизайн будь якого приміщення.

Газосигналізатор – розбірна конструкція! Частина елементів конструкції придатна для повторної переробки та подальшого використання!

Елементи конструкції поділяються на 4 групи:

1. Індивідуальна упаковка (з гофрокартону) 

2. Металеві елементи кріплення,  з’єднувальні кабелі, корпус та головка давача

3. Пластмасовий ( АВС) корпус блоку управління

4. АКБ (для відповідних модифікацій)

5. Електронна схема

Конструктивні елементи 1, 2 та 3 групи рекомендовано здавати в мережу приймальних пунктів вторинної сировини для повторної переробки та подальшого використання, елементи 4 та 5 групи, з метою недопущення негативного впливу на довкілля, необхідно здавати на спеціалізовані пункти утилізації. 

Розбирання газосигналізатора не вимагає використання спеціалізованого інструменту та може проводитися користувачем за допомогою викрутки та бокорізів.

Додаток А

Терміни, визначення понять, познаки та скорочення

Відповідно ДСТУ 9083:2021 «Метрологія. Газосигналізатори стаціонарні. Методика повірки», затвердженого Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 20 травня 2021 р. №180, використовуються такі поняття, познаки та скорочення:
Об’ємна частка компоненту – відношення об’єму компонента до суми усіх компонентів газової суміші перед змішуванням, у цьому разі всі об’єми беруть за температури й тиску газової суміші.

Масова концентрація компонента – відношення маси компонента до об’єму газової суміші.

Нижня межа вибуховості; нижня межа займистості; нижня концентраційна границя поширення полум’я (НМЗ) – об’ємна частка горючого газу або випарів у повітрі, нижче якої вибухонебезпечна атмосфера не утворюється.

Поріг спрацювання сигналізації – установлений параметр, що відповідає об’ємній частці чи масовій концентрації контрольованого компонента, у разі досягнення якої газосигналізатор автоматично спрацьовує та видає світловий і звуковий сигнал, а також може видавати вихідний електричний сигнал.

Характеристики Калібрувальних газових сумішей (КГС)

	№ КГС
	Номінальний вміст

контрольованого компоненту в КГС
	Застосування 

	КГС φп
	φп
	Налаштування порогів спрацюван-ня сигналізації

	КГС 1
	φс1 = φп - \∆\
	Проведення повірки

	КГС 2
	φс2 = φп + \∆\
	

	де:

	φп
	Номінальний поріг спрацювання сигналізації газосигналізатора, % або мг/м3

	∆
	Допустима абсолютна похибка спрацювання сигналізації газосигналізатора, % або мг/м3


Додаток Б
ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД  ГАЗОСИГНАЛІЗАТОРА

ВАРТА 1-03 (ВАРТА 1-03П, ВАРТА 1-03«і»)
[image: image5.jpg]





Додаток В
ДАВАЧ. ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД І ЗАСОБИ ВИБУХОЗАХИСТУ

[image: image6]
Додаток Г
СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗОВНІШНІХ ВИКОНАВЧИХ ПРИСТРОЇВ


[image: image7]


Додаток Д
Характеристики газових сумішей, які застосовуються для проведення технічного 

обслуговування газосигналізатора ВАРТА 1-03 (ВАРТА 1-03П, ВАРТА 1-03«і») 
	№ КГС
	Компонентний склад
	Номер за Держ

реєстром
	Номінальне значення, % об’ємної частки

(% НМЗ)
	Границі допустимого відхилення, % об’ємної  частки
	Границі допустимої абсолютної похибки атестації, %

	3
	СН4-повітря
	3905-87
	1, 25

(25)
	(0,06
	(0,04

	3
	С3Н8- повітря
	3969-91
	0,5

(25)
	(0,06
	(0,04

	3
	СО-повітря
	3847-87 
	0,0120
	(0,0007
	(0,0003


Примітки

1. Суміші виготовляє Укрметртестстандарт у відповідності до ДСТУ 3214

2. Для приготування КГС можуть бути застосовані атестовані динамічні генератори газових сумішей.
Газові суміші що застосовуються для  налаштування давачів

газосигналізатора ВАРТА 1-03 (ВАРТА 1-03П, ВАРТА 1-03«і») 

	№ КГС
	Компонентний склад
	Номінальне значення об(ємної частки, % 

(% НМЗ)
	Границі допустимого відхилення об(ємної частки %
	Границі допустимої абсолютної похибки атестації, %

	1
	СН4+повітря
	0,5 (10)
	(0,03
	(0,02

	2
	СН4+повітря 
	1,0 (20)
	(0,05
	(0,04

	3
	С3Н8+повітря
	0,2 (10)
	(0,02
	(0,01

	4
	С3Н8+повітря
	0,4 (20)
	(0,04
	(0,03

	5
	СО+повітря
	0,0050
	(0,0004
	(0,0003

	6
	СО+повітря
	0,0100
	(0,0007
	(0,0006


Додаток Е
Таблиця Д.1 - Зведена таблиця стану сигналізації газосигналізатора ВАРТА 1-03

при визначених параметрах середовища
	№

з/п
	Режими

газосигналізатора
	Параметри

стану і 

середовища
	Звукова

сигналізація
	Світлодіодна

сигналізація
	Сигнали на виконавчі

пристрої

	1
	ПРОГРІВАННЯ
	Після ввімкнення
	Ні
	Світлодіоди «НОРМА» і «ВІДМОВА» («АВАРІЯ», для газосигналізаторів, що вироблені до 2022 року) почергово сві-тяться протягом прогрівання у каналах до яких під’єднано давачі. 

У каналах до яких не під’єднано давачі постійно світяться жовті світлодіоди ВІДМОВА (або  «АВАРІЯ»).  
	Ні

	2
	НОРМА
	Загазованість та

температура

середовища в нормі
	Ні
	Постійне світіння зелених світлодіодів «НОРМА» у каналах до яких під’єднано давачі та жовтих світлодіодів «ВІДМОВА» (або «АВАРІЯ») у каналах до яких давачі не під’єднано.
	Ні

	3
	ПОРІГ 1
	Загазованість cередовища

досягла рівня ПОРІГ 1 чи вище за нього
	Внутрішня сирена

з частотою 1Hz
	Згасання світлодіоду «НОРМА» та 

засвічування червоного світлодіоду «ПОРІГ 1» у каналі до якого під’єднано давач, що виявив рівень загазованості «ПОРІГ 1».
	1. Спрацьовує реле «Поріг1»



	4
	ПОРІГ 2
	1.Загазованість середовища досягла рівня ПОРІГ 2 чи вище за нього
	1.Внутрішня сирена з частотою

1 Hz
	1.Додатково до світлодіоду «ПОРІГ 1» засвічується червоний світлодіод «ПОРІГ 2» у каналі до якого під’єднано давач, що виявив рівень загазованості «ПОРІГ 2».
	1. Реле «Поріг1» залишається у 

включеному стані

	
	
	2. ДТ-4 виявив температуру

середовища більше ніж 70ОС ± 5ОС
	2.Внутрішня сирена з частотою

1 Hz
	2. Згасання світлодіоду «НОРМА» та засвічування червоних світлодіодів «ПОРІГ 1» та «ПОРІГ 2» у каналі до якого під’єднано давач, що виявив температуру 70ОС ± 5ОС
	2. Спрацьовує реле «Поріг1»

	5
	ТРИВОГА
	1.Загазованість середовища рівня ПОРІГ 2 триває довше 30 секунд
	1.Внутрішня сирена з частотою

2 Hz
	Для обох ситуацій:

Постійне світіння червоних світлодіодів «ПОРІГ 1», «ПОРІГ 2» та засвічування червоного світлодіоду «ТРИВОГА»
	Для обох ситуацій:

1.Реле «Поріг1» 

залишається у 

включеному стані

2.Спрацьовують:

- обидва реле 

«Поріг2»;

- імпульсне джерело «12 В імп.» 2.

	
	
	2.Температура середовища, що виявив ДТ-4 більше ніж 70ОС ± 5ОС та триває довше 30 секунд
	2.Внутрішня сирена з частотою

2 Hz
	
	

	6
	ВІДМОВА 
	Давач не працює, або не під’єднаний, або обрив

магістралі
	Ні
	Постійне світіння жовтого світлодіоду «ВІДМОВА» (або «АВАРІЯ»)  відповідного каналу.
	Ні


ПЛАТА ПРОЦЕСОРА








PAGE  
27

_1606137138.unknown

_1295327803.unknown

