ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“ТЕМІО”

Т Е Ч О Ш У К А Ч  – Г А З О С И Г Н А Л І З А Т О Р

В А Р Т А   5

ПАСПОРТ

ИТЕМ.411711.001 ПС

|  | Стор. |
| --- | --- |
| Вступ ................................................................................. | 2 |
| 1. Призначення та галузь застосування .................…..… | 2 |
| 2. Умови експлуатації .............……………………….…... | 3 |
| 3. Режими роботи…..........………………………………… | 4 |
| 4. Основні характеристики ……………………………….. | 4 |
| 5. Комплект поставки …………………………………...... | 9 |
| 6. Гарантії виробника ……………………………….......... | 10 |
| 7. Облік проведення технічного обслуговування……..… | 12 |
| 8. Облік проведення державної повірки…......................... | 13 |
| 9. Утилізація течошукача ………………............................ | 14 |
| 10. Свідоцтво про приймання ……………………............. | 15 |
| 11. Схематичні зображення типів зондів ………………… | 17 |

ВСТУП

У паспорті на течошукач-газосигналізатор ВАРТА 5  (далі – течошукач) модифікацій    ВАРТА 5-03, ВАРТА 5-03М, ВАРТА 5-03М.18, ВАРТА 5-03МG, які виготовляються згідно з ТУ У 31.6-23161579-003-2004 містяться гарантії виробника й відомості про приймання.

Також у паспорті вказані основні характеристики течошукачів та ведеться облік проведення державних повірок, технічного обслуговування та ремонтів.

Перед введенням в експлуатацію течошукача необхідно ознайомитися з настановою з експлуатації.

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Течошукач  є переносним приладом і призначений для виявлення наявності метану та пропану (ВАРТА 5-03 – тільки метану) в повітрі, вимірювання їх об’ємної частки з відображенням даних на екрані, видачі адаптивної звукової сигналізації (клацання) при перевищенні нормованого порогу чутливості течошукача, попереджувальної та тривожної звукової сигналізації при перевищенні встановлених порогових значень об’ємної частки контрольованих газів.

1.2 Течошукачі можуть застосовуватись для контролю загазованості  в виробничих і інших приміщеннях, а також для виявлення місць витоку природного газу з підземних і наземних газопроводів і їх конструктивних елементів.

1.3 Течошукач відповідає вимогам  «Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки», затвердженого  постановою КМУ від 13 січня 2016 р. № 94, «Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах», затвердженого  постановою КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055, виготовляється в вибухозахищеному виконанні, має рівень вибухозахисту Gb «Високий» та маркування                                                    ІІ 2G Ex ib IIB T4 Gb.

1.4 Течошукачі є приладами з цифровим пристроєм візуального відображення на рідинно-кристалічному дисплеї  (далі по тексту – дисплей) та зондом, в який вмонтовано первинний перетворювач (сенсор).

Течошукач може комплектуватися однією з наступних модифікацій зондів:

тип 1 : з вимірювальною головкою на гнучкому (з ефектом пам’яті) металевому утримувачі;

тип 2: з вимірювальною головкою на металевій штанзі (стандартний зонд);

тип 3: з вимірювальною головкою  на кабелі та телескопічним подовжувачем з утримувачем вимірювальної головки.

Схематичні зображення типів зондів наведені на стор. 17.

2. УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

2.1 Параметри навколишнього середовища:

- температура довкілля:   від мінус 30 оС до плюс 60 оС;

- відносна вологість навколишнього повітря до 90 % при температурі 25 оС.

- атмосферний тиск від 84,0 до 106,7 кПа (від 630 до 800 мм рт.ст.).

2.2  Течошукач в транспортній тарі стійкий до впливу:

- температури навколишнього повітря від мінус 30 оС до плюс 60 оС;

- відносної вологості до 98 % при температурі 25  оС;

- транспортної тряски з прискоренням 30 м/с2 і частотою від 80 до 120 ударів за хвилину.

3. РЕЖИМИ РОБОТИ

«САМОТЕСТУВАННЯ» - активується автоматично при включені течошукача;

«АВТОКОРИГУВАННЯ» - активується автоматично на останньому циклі режиму «Самотестування», чи примусово оператором при необхідності;

«ВИМІРЮВАННЯ (РОБОЧИЙ)» - активується автоматично після успішного завершення режиму «Самотестування».

4. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1 Контрольовані гази та їх умовні позначення наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

| Контрольо-ваний компонент | Тип течошукача |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВАРТА 5-03 | ВАРТА 5-03М | ВАРТА 5-03М.18 | ВАРТА 5-03MG |
| Метан (СН4) | + | + | + | + |
| Пропан (С3Н8) | --- | + | + | + |

4.2 Пороги чутливості та діапазони вимірювання наведені в таблиці 2.

Таблиця 2

| Контрольо-ваний компонент | Тип течошукача |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВАРТА 5-03 | ВАРТА 5-03М | ВАРТА 5-03М.18 | ВАРТА5-03MG |
| Поріг чутливості |  |  |  |  |
| за метаном | 0,005 % 0,11% НМЗ; 50 ppm | 0,001 % об. 0,023 % НМЗ; 10 ppm | 0,001 % об. 0,023 % НМЗ; 10 ppm | 0,001 % об. 0,023 % НМЗ; 10 ppm |
| за пропаном | --- | 0,0004 % об. (0,023 % НМЗ; 4 ppm) | 0,0004 % об. (0,023 % НМЗ; 4 ppm) | 0,0004 % об. (0,023 % НМЗ; 4 ppm) |
| Діапазон вимірювання |  |  |  |  |
| за метаном | 0 - 2,5% об. 0 - 57% НМЗ 0 - 25 000 ppm | 0 - 2,5% об. 0 - 57% НМЗ 0 - 25 000 ppm | 0 - 2,5% об. 0 - 57% НМЗ 0 - 25 000 ppm | 0 - 2,5% об. 0 - 57% НМЗ 0 - 25 000 ppm |
| за пропаном | ---- | 0 - 1% об. 0 - 59 % НМЗ 0 - 10 000 ppm | 0 - 1% об. 0 - 59 % НМЗ 0 - 10 000 ppm | 0 - 1% об. 0 - 59 % НМЗ 0 - 10 000 ppm |

Пимітка 1:

1) Основна одиниця виміру концентрації газу - % об’ємної частки газу в повітрі (для течошукачів ВАРТА 5-03, ВАРТА 5-03М, ВАРТА 5-03МG  за окремим замовленням може бути встановлено вимірювання концентрація у % НМЗ чи ppm, в течошукачі ВАРТА 5-03М.18 користувач може самостійно обирати одиниці виміру в меню приладу).

2)  НМЗ – нижня межа вибуховості, нижня межа займистості, нижня концентраційна границя поширення полум’я. Також для цього параметру вживається абревіатура НКГР.

Номінальні значення порогів спрацювання сигналізації, границі допустимої основної похибки спрацювання сигналізації в нормальних умовах і в умовах впливу граничних робочих температур для компонентів, що основними та додатковими, наведені в таблиці 3.

Таблиця 3

| Тип течошукача | Номінальні значення порогів спрацювання сигналізації, % об. (% НМЗ, ppm) |  |  |  | Границі допустимої основної абсолютної похибки вимірювання, % об. |  | Границі допустимої абслютної похибки вимірювання в умовах впливу граничних робочих температур і відносної вологості, % об. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контрольовані величини при налаштуванні для виявлення МЕТАНУ (основний компонент) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й поріг (попереджувальний) |  | 2-й поріг (тривожний) |  | за метаном | за пропаном | за метаном | за пропаном |
|  | за метаном | за пропаном | за метаном | за пропаном |  |  |  |  |
| ВАРТА 5-03 | 0,75 (17; 7500) | ---- | 1,5 (34; 15000) | --- | 0,15 | --- | 0,25 | ---- |
| ВАРТА 5-03М, ВАРТА5-03MG | 0,75 (17; 7500) | 0,3 (18; 3000) | 1,5 (34; 15000) | 0,6 (35; 6000) | 0,15 | 0,14 | 0,25 | 0,23 |
| ВАРТА 5-03М.18 | 0,75 (17; 7500) | 0,3 (18; 3000) | 1,5 (34; 15000) | 0,6 (35; 6000) | 0,15 | 0,06 | 0,25 | 0,1 |
|  | Контрольовані величини при налаштуванні для виявлення ПРОПАНУ (основний компонент) |  |  |  |  |  |  |  |
| ВАРТА 5-03М, ВАРТА5-03MG | 0,75 (17; 7500) | 0,3 (18; 3000) | 1,5 (34; 15000) | 0,6 (35; 6000) | 0,35 | 0,06 | 0,6 | 0,1 |
| ВАРТА 5-03М.18 | 0,75 (17; 7500) | 0,3 (18; 3000) | 1,5 (34; 15000) | 0,6 (35; 6000) | 0,15 | 0,06 | 0,25 | 0,1 |

Примітка 2:

1) Для всіх виконань значення порогів спрацьовування встановлюються при випуску з виробництва у відповідністю з даними таблиці 3. За вимогою замовника значення порогів спрацьовування сигналізації для ВАРТА 5-03, 5-03М,  ВАРТА 5-03МG можуть бути змінені.

2) Для ВАРТА 5-03М.18 експлуатант може самостійно змінювати значення порогів спрацьовування сигналізації.

4.3 Для ВАРТА 5-03М.18 об’єм внутрішньої пам’яті дозволяє зберігати дані щодо рівня загазованості у 20 000 точках вимірювання та відображати їх на дисплеї приладу, переносити та відображати на комп’ютері.

4.4 Течошукачі ВАРТА 5-03МG забезпечують через внутрішній  GPS-треккер запис координат точок контролю та виміряний рівень  загазованості в них 1 раз за секунду протягом  8 годин з послідуючим відображенням даних на комп’ютері.

4.5 Час виходу на робочий режим – не більше 60 секунд.

4.6 Час спрацювання сигналізації  – не більше  20 секунд.

4.7 Ціна розподілу шкали  – 0,0001%.

4.8 Живлення течошукачів – від акумуляторної батареї. Напруга живлення постійного струму від 3,15 до 4,5 В.

4.9 Споживана потужність не більше:

- 0,52 Вт - ВАРТА 5-03, ВАРТА 5-03М, ВАРТА 5-03М.18;

- 0,6   Вт -  ВАРТА 5-03MG.

4.10. Час роботи течошукача від акумуляторної батареї без підзарядки не менше:

- 14 годин -  ВАРТА 5-03, ВАРТА 5-03М, ВАРТА 5-03М.18;

- 12 годин -  ВАРТА 5-03MG.

4.11 Маса, кг, не більше: – 0,53 (з зондом тип 1), 0,76 (з зондом тип 2), 0,56 (з зондом тип 3), 1,1  (з телескопічним подовжувачем).

4.12 Ступінь захисту оболонки від зовнішніх впливів за ДСТУ EN:60529:

– корпусу течошукача    - IР54;

– головки зонда               - ІР40.

4.13 Течошукач витримує вплив перевантаження:

ВАРТА 5-03  об’ємною часткою метану до 2,5 % (до 57% НМЗ);

ВАРТА 5-03М, ВАРТА 5-03MG, ВАРТА 5-03М.18 об’ємною часткою метану до 2,5 %  (до 57% НМЗ) або пропану – до 1,0% (до 59% НМЗ).

4.14 Радіозавади, що створюються течошукачем, не перевищують рівні, встановлені 
ДСТУ EN 50270.

4.15 Середнє напрацювання на відмову течошукача - не менше 50 000 годин.

4.16 Повний середній строк служби течошукача - не менше 10 років.

4.17 Середній час відновлення працездатності течошукача технічним обслуговуванням або поточним ремонтом  —  не більше 2 годин без врахування часу на повірку.

4.18 УВАГА! Для течошукачів ВАРТА 5-03М.18 доступ до функції «Регулювання» атестованими калібрувальними газовими сумішами (далі КГС) тільки через введення паролю!

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплектність поставки може змінюватися, в залежності від виду заказу і виду обраного зонда та наведена в таблиці 4.

Таблиця 4

| Найменування | кількість | Примітка |
| --- | --- | --- |
| Течошукач-газосигналізатор ВАРТА 5-03, ВАРТА 5-03М, ВАРТА 5-03М.18, ВАРТА 5-03МG, | 1 од. | відповідно до замовлення |
| Чохол корпусу | 1 од. |  |
| Упаковка індивідуальна (коробка) | 1 од. | зонд тип 1 |
| Чохол транспортний | 1 од. | зонд тип 2, 3 |
| Мережевий зарядний пристрій (для ВАРТА 5-03, ВАРТА 5-03М, ВАРТА 5-03MG) | 1 од. | відповідно до замовлення |
| Мережевий зарядний пристрій USB (для ВАРТА 5-03М.18) | 1 од. |  |
| Кабель USB – mini USB (для ВАРТА 5-03MG, ВАРТА 5-03М.18) | 1 од. |  |
| Паспорт Течошукач-газосигналізатор ВАРТА 5 ИТЕМ.411711.001 ПС | 1 прим. |  |
| Настанова з експлуатації : | 1 прим. | відповідно до замовлення |
| ВАРТА 5-03 ИТЕМ.411711.001-01 РЭ |  |  |
| ВАРТА 5-03М ИТЕМ.411711.001-04 РЭ |  |  |
| ВАРТА 5-03МG ИТЕМ.411711.001-05 РЭ |  |  |
| ВАРТА 5-03М.18 ИТЕМ.411711.001-10 РЭ |  |  |
| Автомобільний зарядний пристрій USB (для ВАРТА 5-03М.18) | 1 од. | за окремим замовленням |
| Футляр-валіза (для модифікації приладу з зондом тип 1) |  |  |
| Дзвіноподібна пробовідбірна насадка | 1 од. |  |
| Пристрій для примусового забору проб | 1 од. |  |

6. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

6.1 Виробник гарантує відповідність течошукача вимогам технічних умов 
ТУ У 31.6-23161579-003-2004 при дотриманні правил транспортування, зберігання і експлуатації.

6.2 Виробник гарантує роботу течошукача протягом 24 місяців з моменту продажу.

6.3 При укладанні договору на технічне обслуговування придбаного течошукача з підприємством-виробником (ТОВ «ТЕМІО») гарантійний термін продовжується до п’яти (5) років.

Гарантійний ремонт приладів проводить виключно підприємство-виробник.

6.4 Протягом зазначеного терміну підприємство-виробник зобов’язується безоплатно проводити ремонт і заміну складових частин, що вийшли з ладу, за умови дотримання вимог з транспортування, зберігання та експлуатації течошукача.

6.5 Покупець має право на заміну несправного приладу у випадках:

- якщо після 3-х ремонтів даний прилад має невиправні дефекти що впливають на правильність його роботи;

- неможливості усунення дефектів.

6.6 Протягом гарантійного терміну експлуатації ремонт проводиться за рахунок власника течошукача, якщо виявлена несправність є наслідком дій, що вказані в п.п. 6.8, 6.9.

6.7 В поняття ремонту не входять дії, пов’язані з:

- регулюванням порогів спрацювання сигналізації;

- регулюванням та програмуванням пристроїв у нестандартному виконанні;

- проведенням операцій технічного обслуговування;

- заміною запобіжників, батарей та інших елементів, заміна яких передбачена операціями обслуговування.

6.8 Гарантія не розповсюджується на пошкодження, що виникли в результаті:

- ударів, інших механічних впливів, дій агресивних речовин;

- невиконання умов транспортування, зберігання, експлуатації та порушень правил безпеки;

- дій користувача чи осіб, що не мають повноважень на проведення обслуговування чи ремонту;

- атмосферних розрядів і перенапружень у мережі живлення;

- випадкових чи незалежних від виробника подій.

6.9 Дія гарантійних прав припиняється в наступних випадках:

- пошкодження пломб, що встановлені при виготовлені чи державній повірці приладу;

- втручання в схему приладу, її зміни, а також внесення будь-яких інших змін у прилад чи управляючу програму;

- відсутність регулярного обслуговування та систематичних записів щодо його проведення (таблиця 5).

6.10 Гарантія не розповсюджується на АКБ та мережевий адаптер.

6.11 Течошукач приймається в ремонт (гарантійний та не гарантійний) за наступних умов:

- течошукач чи його складові повинні бути очищені від забруднень (виконано п.7.4.4 відповідної настанови з експлуатації ИТЕМ.411711.001(-01,-04, -05, -10) РЭ течошукача);

- наявність Паспорта на течошукач ИТЕМ.411711.001ПС;

- наявність супровідного листа за довільною формою в якому описано прояви несправності, вказано контактну особу від власника та її телефон, порядок відправлення відремонтованого течошукача власнику.

6.12 Облік гарантійних ремонтів ведеться в таблиці 5.

Таблиця 5

| № з/п | Дата проведення ремонту | Характер несправності | Результат | Хто проводив ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

7. ОБЛІК ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ТА  НЕГАРАНТІЙНИХ РЕМОНТІВ

Усі види після гарантійних ремонтів та технічного обслуговування течошукачів серії ВАРТА-5 проводить виключно підприємство-виробник (ТОВ «ТЕМІО»). Дані о проведенні після гарантійних ремонтів та технічного обслуговування записуються у таблиці 6.

Таблиця 6

| Дата | Проведені операції | Хто проводив (посада, прізвище) | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |

8. ОБЛІК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРІОДИЧНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОВІРКИ

Періодична державна повірка течошукачів, що перебувають в експлуатації проводиться не рідше 1 разу на рік у відповідності з вимогами  Наказу Мінекономрозвитку України від 13.10.2016 р.     № 1747 та ДСТУ 9139:2021 «Метрологія. Газоаналізатори для вимірювання кисню, діоксиду вуглецю, горючих і токсичних газів переносні. Методика повірки». . Дані о проведенні державної повірки записуються у таблиці 7.

Таблиця 7

| Дата | Стан течошукача та відбиток клейма державного повірника | ПІБ повірника | Підпис повірника |
| --- | --- | --- | --- |

9. УТИЛІЗАЦІЯ  ТЕЧОШУКАЧА

Течошукач – розбірна конструкція! Частина елементів конструкції придатна для повторної переробки та подальшого використання!

Елементи конструкції поділяються на 5 груп:

1. Транспортний чохол, чохол  корпусу, футляр-валіза та упаковка індивідуальна  (коробка з гофрокартону).

2. Металева конструкція вимірювального зонду,  елементи кріплення та з’єднувальні кабелі.

3. Пластмасовий ( АВС) корпус приладу.

4. АКБ.

5. Електронна схема.

Конструктивні елементи 1, 2 та 3 групи рекомендовано здавати в мережу приймальних пунктів вторинної сировини для повторної переробки та подальшого використання, елементи 4 та 5 групи, з метою недопущення негативного впливу на довкілля, необхідно здавати на спеціалізовані пункти утилізації.

Розбирання течошукача не вимагає використання спеціалізованого інструменту та може проводитися користувачем за допомогою викрутки та бокорізів.

10. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Течошукач-газосигналізатор  ВАРТА 5-03 ______ ;

серійний номер   ______________                            ;

Пароль  (п. 4.18)   ______________

виготовлений у відповідності до технічних умов ТУ У 31.6-23161579-003-2004 та відповідає вимогам:

а) Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (затверджено Постановою КМУ від 13 січня 2016 року № 94);

б) Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах (затверджено Постановою КМУ від 28 грудня 2016 року  № 1055)  і визнаний придатним для експлуатації.

Течошукач при випуску з виробництва налаштовано на визначення концентрацій газів:

| Гази, що контролюються | Основний (повірочний) компонент |
| --- | --- |
| метан (СН4 ) |  |
| пропан (С3Н8) |  |

Відомості щодо індивідуального замовлення

Одиниці  виміру,  встановлені у відповідності  до індивідуального замовлення (п.4.2, примітка 1,  пп. 1)

| % НМЗ | ppm |
| --- | --- |

2. Пороги спрацювання сигналізації,  встановлені у відповідності до індивідуального замовлення  (п.4.2, примітка 2,  пп. 1)

| Гази, що контролюються | Пороги спрацювання сигналізації |  |
| --- | --- | --- |
|  | Поріг І | Поріг ІІ |
| метан (СН4 ) |  |  |
| пропан (С3Н8) |  |  |

Дата продажу         _______                      _________               _________

число,  місяць,  рік,                    особистий підпис            розшифровка підпису

Таблиця переведення одиниць вимірювання

1 ppm = 0,0001 % об.

100% НМЗ = 4,4 % об.*

1 % об. = 10000 ppm

*  Для метану   (СН4)