[image: image1.jpg]amTEMyl





ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“ТЕМІО”
[image: image2.jpg]



Т Е Ч О Ш У К А Ч  – Г А З О С И Г Н А Л І З А Т О Р

В А Р Т А   5-02C
ПАСПОРТ
ИТЕМ.411711.001-06 ПС
м. Київ
ЗМІСТ

	
	Стор.

	ВСТУП ……………………………………………………………………………………...…….
	3

	1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ ………………………………………….
	3

	2. УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ……… …………………………………..…..................................
	3

	3. РЕЖИМИ РОБОТИ….. ……………………………………………………………………….
	3

	4. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ…….………………............................................................
	4

	5 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ……………. ………………………………………………………
	5

	6 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА…………………... …………………………………………..……..
	5

	7 ОБЛІК ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ……..………………..…….
	6

	8. ОБЛІК ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОВІРКИ…………………………………………...
	7

	9. УТИЛІЗАЦІЯ ТЕЧОШУКАЧА …………………………………………………………….

	7

	10 СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ…………………………………………………………..
	8

	     ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ (вклейка)….……………………………………….
	

	
	

	
	

	
	



ВСТУП

У паспорті на течошукач-газосигналізатор ВАРТА 5-02С (далі – течошукач) які виготовляються згідно з ТУ У 31.6-23161579-003-2004 містяться гарантії виробника й відомості про приймання.

Також у паспорті вказані основні характеристики течошукачів та ведеться облік проведення державних повірок, технічного обслуговування та ремонтів.

Перед введенням в експлуатацію течошукача необхідно ознайомитися з настановою з експлуатації.

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Течошукач призначений для виявлення наявності окису вуглецю (чадного газу) в повітрі, вимірювання його об’ємної частки та видачі звукової адаптивної сигналізації (клацання) при перевищенні окисом вуглецю нормованого порогу чутливості течошукача і видачі тривожної звукової сигналізації при перевищенні встановленого порогового значення.

1.2 Течошукач можє застосовуватись для контролю загазованості в виробничих і інших приміщеннях, а також для виявлення місця витоку чадного газу. 

1.3 Течошукач відповідає вимогам Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (затверджений Постановою КМУ від 13 січня 2016 року № 94).
УВАГА! Течошукач виготовляється у невибухозахищеному виконанні. 

1.4 Течошукач є приладом з цифровим пристроєм візуального відображення на рідинно-кристалічному індикаторі (далі – ПВВ) та розташованим в корпусі первинним перетворювачем (сенсором).

2. УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
2.1 Параметри навколишнього середовища:

- температура навколишнього повітря від мінус 5 оС до плюс 50 оС;

- відносна вологість навколишнього повітря до 90 % при температурі 25 оС. 

- атмосферний тиск від 84,0 до 106,7 кПа (від 630 до 800 мм рт.ст.). 
2.2 Течошукач в транспортній тарі стійкий до впливу:

- температури навколишнього повітря від мінус 20 оС до плюс 50 оС;

- відносної вологості до 98 % при температурі 25  оС;

- транспортної тряски з прискоренням 30 м/с2 і частотою від 80 до 120 ударів за хвилину.

3. РЕЖИМИ РОБОТИ
«САМОТЕСТУВАННЯ» - активується автоматично при включені течошукача;

«АВТОКОРИГУВАННЯ» - активується автоматично на останньому циклі режиму «Самотестування», чи примусово користувачем при необхідності;

«ВИМІРЮВАННЯ (РОБОЧИЙ)» - активується автоматично після успішного завершення режиму «Самотестування». У цьому режимі оператор вручну має можливість включити фіксацію «фикс» показів на ПВВ чи активувати режим «Автокоригування».

4. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
4.1 Контрольований компонент — окис вуглецю (чадний газ).

4.2 Номінальне значення порогу спрацювання тривожної ї звукової сигналізації — 50 ppm. 

4.3 Границі допустимої основної абсолютної похибки вимірювання наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

	Контрольований

компонент
	Діапазон вимірювань, ppm
	Границі допустимої основної абсолютної похибки вимірювання при значеннях:

	Окис вуглецю (чадний газ)
	від 0 до 500
	0 – 99 ppm
	100 - 499 ppm
	>500 ppm

	
	
	±10 ppm
	±10%
	±20%


4.4 Границі допустимої абсолютної похибки вимірювання в умовах впливу граничних робочих температур і відносної вологості, наведені в таблиці 2.

Таблиця 2

	Контрольований

компонент
	Границі допустимої абсолютної похибки вимірювання в умовах впливу граничних робочих температур і відносної вологості при значеннях:

	Окис вуглецю (чадний газ)
	0 – 99 ppm
	100 - 499 ppm
	>500 ppm

	
	±17 ppm
	±17%
	±33%


4.5 Ціна розподілу шкали ПВВ — 1 ppm.

4.6 Споживана потужність— не більше 45 мВА.
4.7 Габаритні розміри, мм — не більше 140 х 63 х 31. 
    4.8 Маса, кг — не більше 0,15. 

4.9 Час виходу на робочий режим — не більше 60 с.

4.10 Час спрацювання звукової сигналізації — не більше 40 с.

4.11 Живлення течошукача – від батарей типу АА.

Напруга живлення постійного струму від 2,1 до 3,3 В.

Час роботи течошукача від батарей — не менше 150 год.

4.12 Рівень звукового тиску при видачі звукового сигналу аварійної сигналізації по вісі звуковипромінювача на відстані 1 м — не менше 70 дБА.

4.13 Ступінь захисту оболонки від зовнішніх впливів за ДСТУ EN 60529 — IР54;

4.14 Течошукач видає повідомлення про розрядження АКБ.

4.15 Радіозавади, що створюються течошукачем, не перевищують рівні, встановлені 
ДСТУ EN 50270.

4.16 Течошукач, поміщений в шкіряний чохол, стійкий до впливу електростатичних розрядів.

4.17 Середнє напрацювання на відмову — не менше 50 000 год.

4.18 Повний середній строк служби течошукача — не менше 10 років. 
4.19 Середній час відновлення працездатності течошукача технічним обслуговуванням або поточним ремонтом — не більше 2 год без врахування часу на повірку.
5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплектність поставки наведена в таблиці 3. 

Таблиця 3 

	Назва
	К-сть
	Прим.

	Течошукач – газосигналізатор ВАРТА 5-02С

Чохол течошукача 

Навушники

Насадка повірочна
	1 од.

1 од.

1 од.
1 од.
	за замовленням
за замовленням

	Паспорт ВАРТА 5-02С   ИТЕМ.411711.001-06 ПС
	1 прим.
	

	Настанова з експлуатації ВАРТА 5-02С   ИТЕМ.411711.001-06 РЭ
	1 прим.
	


6. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

6.1 Виробник гарантує відповідність течошукача вимогам технічних умов 
ТУ У 31.6-23161579-003‑2004 при дотриманні правил транспортування, зберігання і експлуатації. 

6.2 Виробник гарантує роботу течошукача протягом 24 місяців з моменту продажу.

6.3 При укладанні договору на технічне обслуговування придбаного течошукача з підприємством-виробником (ТОВ «ТЕМІО») гарантійний термін продовжується до п’яти (5) років.

Гарантійний ремонт приладів проводить виключно підприємство-виробник.
6.4 Протягом зазначеного терміну підприємство-виробник зобов’язується безоплатно проводити ремонт і заміну складових частин, що вийшли з ладу, за умови дотримання вимог з транспортування, зберігання та експлуатації течошукача.

6.5 Покупець має право на заміну несправного приладу у випадках:

- якщо після 3-х ремонтів даний прилад має невиправні дефекти що впливають на правильність його роботи;

- неможливості усунення дефектів.

6.6 Протягом гарантійного терміну експлуатації ремонт проводиться за рахунок власника течошукача, якщо виявлена несправність є наслідком дій, що вказані в п.п. 6.8, 6.9.

6.7 В поняття ремонту не входять дії, пов’язані з:

- регулюванням порогів спрацювання сигналізації;

- регулюванням та програмуванням пристроїв у нестандартному виконанні;

- проведенням операцій технічного обслуговування;

- заміною запобіжників, батарей та інших елементів, заміна яких передбачена операціями обслуговування.

6.8 Гарантія не розповсюджується на пошкодження, що виникли в результаті:

- ударів, інших механічних впливів, дій агресивних речовин;

- невиконання умов транспортування, зберігання, експлуатації та порушень правил безпеки;

 - дій користувача чи осіб, що не мають повноважень на проведення обслуговування чи ремонту;
- атмосферних розрядів і перенапружень у мережі живлення;

- випадкових чи незалежних від виробника подій.

6.9 Дія гарантійних прав припиняється в наступних випадках:

- пошкодження пломб, що встановлені при виготовлені чи державній повірці приладу;

- втручання в схему приладу, її зміни, а також внесення будь-яких інших змін у прилад чи управляючу програму;

- відсутність регулярного обслуговування та систематичних записів щодо його проведення (таблиця 5).

6.10 Гарантія не розповсюджується на АКБ та мережевий адаптер.

6.11 Течошукач приймається в ремонт (гарантійний та не гарантійний) за наступних умов:
- течошукач чи його складові повинні бути очищені від забруднень (виконано п.7.4.4 відповідної настанови з експлуатації ИТЕМ.411711.001-06 РЭ течошукача);

- наявність Паспорта на течошукач ИТЕМ.411711.001-06 ПС;

- наявність супровідного листа за довільною формою в якому описано прояви несправності, вказано контактну особу від власника та її телефон, порядок відправлення відремонтованого течошукача власнику.

6.12 Облік гарантійних ремонтів ведеться в таблиці 4.

Таблиця 4

	№з/п
	Дата проведення ремонту
	Характер несправності
	Результат
	Хто проводив ремонт

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


7. ОБЛІК ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ТА НЕГАРАНТІЙНИХ РЕМОНТІВ

Усі види після гарантійних ремонтів та технічного обслуговування течошукачів серії ВАРТА 5 проводить виключно підприємство-виробник (ТОВ «ТЕМІО»). Дані о проведенні після гарантійних ремонтів та технічного обслуговування записуються у таблиці 5. 

Таблиця 5 

	Дата
	Проведені операції
	Хто проводив 

(посада, прізвище)
	Підпис

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


8. ОБЛІК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРІОДИЧНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОВІРКИ

Періодична державна повірка течошукачів, що перебувають в експлуатації проводиться не рідше 1 разу на рік у відповідності з вимогами  Наказу Мінекономрозвитку України від 13.10.2016 р. № 1747 та Інструкції 621-12-14. Метрологія. Течошукачі ВАРТА 5. Методика повірки. Дані о проведенні державної повірки записуються у таблиці 6.
Таблиця 6

	Дата
	Стан течошукача та відбиток клейма державного повірника
	ПІБ повірника
	Підпис

повірника

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


9. УТИЛІЗАЦІЯ  ТЕЧОШУКАЧА 

Течошукач – розбірна конструкція! Частина елементів конструкції придатна для повторної переробки та подальшого використання!

Елементи конструкції поділяються на 5 груп:

1. Транспортний чохол (зі шкірзамінника) та чохол (шкіряний) корпусу 

2. Металева конструкція вимірювального зонду,  елементи кріплення та з’єднувальні кабелі 

3. Пластмасовий ( АВС) корпус приладу

4. АКБ

5. Електронна схема

Конструктивні елементи 1, 2 та 3 групи рекомендовано здавати в мережу приймальних пунктів вторинної сировини для повторної переробки та подальшого використання, елементи 4 та 5 групи, з метою недопущення негативного впливу на довкілля, необхідно здавати на спеціалізовані пункти утилізації. 

Розбирання течошукача не вимагає використання спеціалізованого інструменту та може проводитися користувачем за допомогою викрутки та бокорізів.
10. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ
Течошукач-газосигналізатор  ВАРТА 5-02
Заводській номер_________________________________,
виготовлений у відповідності до технічних умов ТУ У 31.6-23161579-003-2004 та відповідає вимогам Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (затверджено Постановою КМУ від 13 січня 2016 року № 94) і визнаний придатним для експлуатації.

Течошукач  при випуску з виробництва налаштовано на визначення концентрацій 

______________________________________________________________________

Начальник ВТК                  ______________                    _________________

  особистий підпис                                  розшифровка підпису          

____________________

       рік, місяць, число 

Дата продажу                      ______________                    _________________

  особистий підпис                                  розшифровка підпису          

____________________

           рік, місяць, число






PAGE  
8

